竞争性磋商采购文件

项目编号：XHYY-YGB-CG-20250602

项目名称：医疗设备院内采购

采 购 人：浙江中医药大学附属第二医院

2025年 6月

# 第一章  竞争性磋商公告

浙江中医药大学附属第二医院医疗设备采购项目参照竞争性磋商进行院内采购，邀请合格供应商参加磋商。

- 项目名称：医疗设备院内采购

- 项目编号：XHYY-YGB-CG-20250602

三、采购组织类型：自行组织采购

四、采购方式：竞争性磋商（参照）

五、项目概况及数量：

| 标段 | 标项内容 | 数量 | 预算金额 （万元） | 使用科室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段1 | 可视喉镜 | 2台 | 4 | 申花院区抢救室、门急诊部 |  |
| 标段2 | 治疗车 | 17台 | 3.4 | 申花院区美容科、针灸科 |  |
| 标段3 | 超声药物透入治疗仪 | 6 | 1.2 | 申花院区病区 |  |
| 标段4 | 中医定向透药治疗仪 | 3 | 3 | 申花院区病区 |  |

六、供应商资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）截止投标之日前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）本项目不接受联合体投标；

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

七、报名方式及时间

- 1、采购文件以附件形式附于公告下（附件1），请自行下载。

- 2、报名方式：扫描下方二维码填写。

- 3、报名截止时间：2025年6月26日

- 4、拒绝接受非报名供应商参与谈判。

- 八、投标文件：提供一式三份，正本一份，副本二份；装订成册，无单位公章无效。

- 九、磋商时间及地点：

- 1、磋商时间：另行通知

- 2、磋商地点：另行通知

- 十、联系方式：

联系人：徐老师             电话：0571-85267047

前附表

| 磋商须知条款 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：浙江中医药大学附属第二医院 联系人：徐老师 电 话：0571-85267047 |
| 2 | 响应文件有效期 | 自磋商截止时间起90天 |
| 3 | 响应文件装订要求 | 响应文件装订成册成一册，建议采用胶装（粘贴方式装订），不采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 4 | 响应文件份数 | 提供一式叁份，正本一份，副本两份。 |
| 5 | 签字或盖章要求 | 响应文件按“响应文件格式”中提供的格式签署、盖章。 |
| 6 | 截止时间 | 按“竞争性磋商公告”规定 |
| 7 | 响应文件提交地点 | 按“竞争性磋商公告”规定 |
| 8 | 截止时间和地点 | 按“竞争性磋商公告”规定 |
| 9 | 其他 | 请供应商仔细阅读本采购文件，其中带“▲”标记的条款为实质性内容，供应商须对带“▲”标记的条款作出实质性响应。未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件作无效标处理。 |

# 第二章  采购内容及需求

## 一、采购内容一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段1 | 可视喉镜 | 2台 | 合同签订后1个月内 |  |
| 标段2 | 治疗车 | 17台 |  |  |
| 标段3 | 超声药物透入治疗仪 | 6台 |  |  |
| 标段4 | 中医定向透药治疗仪 | 3台 |  |  |
| 投标人可对上述一个或多个标段进行投标。 |  |  |  |  |
| 4 | 技术资料 | 全套 |  |  |
| 5 | 供应商须提供的其他资料 |  |  |  |

## 二、采购需求

| 序号 | 采购要求 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可视喉镜2台 |  |
| 1.1 | - 功能和用途：供医疗机构在麻醉或抢救时导入气管插管用； |  |
| 1.2 | 主机技术要求 |  |
| 1.2.1 | 显示主机可无缝兼容喉镜手柄、硬管手柄、软管手柄，方便升级； |  |
| 1.2.2 | 屏幕：采用≥3.2寸广角高亮显示屏； |  |
| 1.2.3 | 显示主机与手柄连接方式：采用航空金属接头，可一键带电插拔，无需旋转： |  |
| 1.2.4 | 电池：内置≥2500mAh高容量锂电池，具备电量管理功能，充电时间≤90分钟，工作时间≥240分钟； |  |
| 1.2.5 | 数据输出方式：可通过USB传输内存数据，实现双屏显示； |  |
| 1.2.6 | 可一键拍照、录像、录音，可录制有声视频，并在主机上直接阅读、回放； |  |
| 1.2.7 | 具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境； |  |
| 1.2.8 | 显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动； |  |
| 1.2.9 | 支持高容量记忆TF卡，最大容量32GB； |  |
| 1.3 | 喉镜手柄技术规格要求 |  |
| 1.3.1 | 采用数字电子成像技术，像素30万以上； |  |
| 1.3.2 | 手柄具备伸缩功能，一把手柄可满足婴幼儿、小儿、成人、特殊体型患者的插管需求； |  |
| 1.3.3 | 手柄滑竿采用304不锈钢材质，可承重90KG拉力； |  |
| 1.3.4 | 手柄前端配备智能温控模组，可通过温度控制实现开机即时防雾功能； |  |
| 1.3.5 | 照明采用1个LED灯，亮度≥1000LUX； |  |
| 1.3.6 | 一次性喉镜片及可重复使用窥视叶片均作磨砂防反光处理，操作视野更为清晰； |  |
| 1.3.7 | 最小开口度≤13mm； |  |
| 1.3.8 | 具备耐磨、防跌落、防泼洒性能，以满足特殊抢救环境使用； |  |
| 1.3.9 | 可以升级配置无线传输功能模块，用于WIFI连接大屏幕显示器； |  |
| 2 | 治疗车17台 |  |
| 2.1 | 具体需求详见附件一《治疗车一批需求》 |  |
| 3 | 超声药物透入治疗仪6台 |  |
| 3.1 | 功能和用途：通过超声作用，将药物经过皮肤透入人体 |  |
| 3.2 | 输入功率：≥40VA; |  |
| 3.3 | 电致孔参数： |  |
| 3.3.1 | 电致孔脉冲：由5个占空比为1:1的方波组成 |  |
| 3.3.2 | 脉冲波群宽度：200ms±10%; |  |
| 3.3.3 | 电致孔冲峰值：最大值应不超过87V; |  |
| 3.4 | 电脉冲参数： |  |
| 3.4.1 | 电脉冲的基波：由2KHz±10%的方波组成； |  |
| 3.4.2 | 电脉冲强度：每一波群中的脉冲波的个数有2-20个，分10档可调； |  |
| 3.4.3 | 电脉冲：若干个周期为10ms±0.5ms的脉冲群组成，频率为0.4Hz-6HZ; |  |
| 3.4.4 | 脉冲宽度：为0.2ms,误差为±10%; |  |
| 3.4.5 | 输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率不大于10%； |  |
| 3.4.6 | 输出调幅度：100%,误差为±10%； |  |
| 3.5 | 超声参数： |  |
| 3.5.1 | 超声输出功率准确性：分三档可调，其中一档为0.12W,二档为0.25W,三档为0.5W,偏差应不超过±20% |  |
| 3.5.2 | 治疗时间：10分钟、20分钟、30分钟可调，根据临床需要而定 |  |
| 3.5.3 | 有效声强：在额定输出功率标称值下的绝对最大声强应不大于3.0W/cm²; |  |
| 3.5.4 | 超声有效辐射面积：5cm²,允差±10%。 |  |
| 3.5.5 | 超声工作频率：1MHz,偏差不大于±10%。 |  |
| 3.5.6 | 波束类型：准直行 |  |
| 3.5.7 | 波束不均匀性系数：超声头的绝对最大波束不均匀系系数应不超过8.0 |  |
| 4 | 中医定向透药治疗仪3台 |  |
| 4.1 | 基波频率：2.5kHz±0.3kHz； |  |
| 4.2 | 最大输出电流：100mA±7.5mA，大于100mA自动断电； |  |
| 4.3 | 输出电流调节范围：应在0～100mA范围内分100档可调； |  |
| 4.4 | 输出电流稳定度：输出电流变化率应不大于10%； |  |
| 4.5 | 调制频率：100Hz±5Hz； |  |
| 4.6 | 调幅度：100%，允差±5%； |  |
| 4.7 | 输出开短路性能：治疗仪最大输出时，将电极短路5s，再开路15s，关闭输出1min,重复试验10次，治疗仪应能正常工作； |  |
| 4.8 | 治疗时间：超声治疗开启之后，治疗时间为20min,允差±5%； |  |
| 4.9 | 治疗仪功能：具有输出强度设置功能、输出状态指示功能、输出方式停止和启动功能； |  |
| 4.10 | 运行模式：连续运行； |  |
| 4.11 | 超声输出功率：1.5W，且指示值与实际测量值的偏差不得超过±20%； |  |
| 4.12 | 超声工作频率：1MHz ± 0.1 MHz； |  |
| 4.13 | 激光峰值波长： 631nm，允差±10nm。 |  |
| 4.14 | 激光治疗头排列方式：24个激光头为圆周排列 |  |
| 4.15 | 激光不稳定度：终端输出不稳定度St优于±15% |  |
| 4.16 | 激光类型：1类激光 |  |
| 4.17 | 治疗档位调节及输出功率：激光治疗最低功率：0.8mW，最高功率：1.5mW，且实际测量值与设定值的偏差不超过±20%。 |  |

附件1：治疗车一批需求

| 科室 | 需求 | 图例 | 数量 | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 针灸科 | 单抽屉，不锈钢， 尺寸见图例。 |  | 4 | 0.8 |
| 整形美容科 | 700*450*850 带2个抽屉（并排），不锈钢 |  | 2 | 0.4 |
|  | 600*450*850 无抽屉，不锈钢 |  | 2 | 0.4 |
|  | 650*450*850 带2个抽屉（并排）、1个污物桶，不锈钢 |  | 9 | 1.8 |

商务要求

1.保质期

▲1.1.保修期：器械及配件原厂质保1年。

1.2.每年保质期内全年开机率≥95％，如开机率达不到要求，每超过一天质保期相应延长10天。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

1.3.投标人在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。

- 2. 一次性耗材：投标设备如有一次性专用耗材，投标时提供设备配套使用耗材在浙江省两定机构医疗保障信息平台集中采购（产品采购类型：中标产品）或阳光采购编码（提供截图）（不包含挂网的自行采购产品）。列明专用耗材价格、型号、注册证号等信息，耗材价格作为重要参考依据，无耗材报价的默认为该设备无需耗材。

3.付款方式

3.1.验收合格后一次性付清全款。

4.售后服务

4.1.在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。维修过程中所需零配件卖方在接到通知后最长不超过3天必须送达买方。

4.2.投标人应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，提供维修点的分布情况，及配件供应情况。

5.技术支持

5.1.中标商应提供免费软件升级。

6.培训

6.1.卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

6.2.卖方应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。

6.3.上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标人应在投标文件中详细说明。

7.安装调试

7.1.安装地点：浙江中医药大学附属第二医院指定地点。

7.2.安装完成时间：接到用户通知后1周内完成安装和调试，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失。

7.3.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

7.4.安装过程中发生的费用由卖方负责。

7.5.投标人应在投标文件中提供其安装调试过程中买方需配合的内容。

7.6. 随机资料：提供全套用于安装、操作、维护技术文件，提供主机、各功能部件的基本结构和使用说明书，维修保养说明书，提供软件操作手册，提供电子版说明书。

8.验收

8.1.供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。

8.2.验收费用由产品投标人负担。

9.交货

▲9.1.交货期：合同签订后1个月内（如不能按时交货，每延长7天交货期，将按合同总价的0.5%作为罚金，从付款中扣除）。

9.2.交货地点：浙江中医药大学附属第二医院指定地点

10.报价方式

10.1所有投标价格为含税到用户人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。

第三章  评分标准

1.本项目采用综合评分法（总分100分），评标委员会根据本评审办法进行评审，对各供应商的价格、商务、技术等评分因素在分值范围内进行各自打分。每个供应商最终得分=价格分+商务技术分。

2.本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

3.评分因素及分值范围

1）商务技术分（70分）

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。每个供应商的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

| 序号 | 评标内容 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术功能偏离：对应于招标文件技术指标的偏离度，每一条款不满足采购文件要求扣5分，扣完为止。 | 15 |
| 2 | 投标机型的技术和性能：评委对投标货物的技术和在临床使用效果评分。 | 16 |
| 3 | 投标机型的配置：评委对投标货物的配置综合评价，酌情给分。 | 10 |
| 4 | 运行成本：消耗品或易耗品价格 评委对消耗品或易耗品价格进行综合评价，酌情给分。 | 5 |
| - 5 | - 售后服务能力：评委对制造商在浙江省或华东地区的售后服务能力进行评价，按能力优劣酌情给分。 | - 5 |
| 6 | - 维修成本：保修价格、设备配件价格，维修服务费 - 评委对维修成本进行评价，酌情给分。 | 5 |
| 7 | 质保期：质保期在满足招标文件最低要求的基础上每增加6个月加1分，不足6个月的不得分，最多加3分。 | 3 |
| 8 | 市场占有率： 评委以投标机型2022年1月1日起（以签订合同时间为准）医疗机构用户情况进行评价，提供用户清单，以销售合同或发票复印件为准。每一份合同或发票给2分，最高6分。 | 6 |
| 9 | 交货时间：满足商务要求中交货时间要求的得5分，不满足不得分 | 5 |

2）价格分（30分）

价格评分将在有效供应商范围内进行，最高得30分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

第四章 合同模板

浙江中医药大学附属第二医院  *****（设备）  采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）：浙江中医药大学附属第二医院

- 供货方  （乙方）：

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲乙双方经协商一致，签署本合同。甲、乙方双方签订的包括但不限于招标文件、投标文件、会议纪要、本合同以及所有的与本项目有关的上述文件的附件、附录等均为合同的组成部分，上述文件关于质量、服务的约定若有矛盾的，以标准高者为准。

- 一、货物内容及合同价格

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 总价 | 大写： 小写：¥ 元 |  |  |  |  |  |

注：以上合同总价包含货物到达用户并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。

二、技术资料

1、乙方应按甲方要求向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的第三方。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价30%的违约责任。

六、质保期

货物质保期        个月（自交货验收合格之日起计，验收合格之日以甲方验收报告上的日期为准）。

七、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：合同签订后       天内。

2、交货方式：送货至甲方指定地点。

3、交货地点：浙江中医药大学附属第二医院。

八、货款支付

本合同项下的全部货物经最终验收合格后45个工作日内，甲方向乙方支付全部合同价款。甲方付款前，乙方须提供相应金额的增值税发票。

九、保修与售后服务税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1、乙方应按甲方要求的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供的货物本身存在质量问题，或证实设备是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），乙方应在接到甲方通知后7天内负责免费更换。

2、上述的货物在质保期内免费保修。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。乙方应当在甲方通知维修的24小时内安排人员上门维修。维修热线：                。

4、乙方及时免费提供合同货物的技术支持服务、软件的升级，免费提供合同货物新功能和临床应用的资料。

十一、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，初步验收不合格的不予签收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，乙方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。如需检测费用，由乙方负责。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；如需验收费用，由乙方负责。

十二、货物包装

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十三、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的【5%】违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日【万分之四】向乙方支付违约金，最多不超过合同总价的10%。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日【3‰】向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期【5】个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值【20%】的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方支付合同总价30%的违约金。

十四、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其他

1、本合同经甲、乙双方签字并加盖单位公章后生效。

2、招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。如前述各项文件之间约定不一致的，除了质量、服务标准之外应以最新签署的文件内容为准。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份，具有同等法律效力。

5、附件设备配置清单系本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：浙江中医药大学附属第二医院  乙方（盖章）：

法定（授权）代表人                        法定（授权）代表人

（签字）：                               （签字）：

地址：                                   地址：

开户银行：                                开户银行：

账号：                                     账号：

签订日期：     年   月   日                签订日期：     年   月   日

配置清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

## 第五章  投标文件格式

## 封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

投标人：                    （盖单位公章）

投标文件签署人：             （签字或盖章）

日期：   年  月  日

目录

一、报价文件

（1）开标一览表；

（2）投标价格组成明细表；

二、技术商务文件

（1）资格证明文件：投标人营业执照副本复印件；

（2）投标函；

（3）供货清单；

（4）产品性能说明；

（5）技术规格偏离表；

（6）商务条款偏离表；

（7）投标机型2021年1月1日起（以合同签定时间为准）医疗机构用户名单，并提供完整的合同复印件，或发票复印件；

（8）售后服务承诺书；

（9）法定代表人资格证明书；

（10）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

（11）代理证明（或制造商出具的授权书）

（12）投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的货物）；

（13）食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）

（14）	投标机型的样本或彩页和原厂技术参数

（15）	声明函

（16）	投标人认为有必要提供的其它文件。

一、报价文件

1、开标一览表；

项目名称：

招标项目编号：

价格单位：元人民币

| 标项内容 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称和国籍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 | 小写： 大写： |  |  |  |

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 2、投标价格组成明细表格式

投标价格组成明细表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

价格单位：元人民币

| 序号 | 设备材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |

| 选购件 | 设备材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

二、技术商务文件

1、资格证明文件：投标人营业执照副本复印件

## 2、投标函格式

投标函

（招标人单位名称）：

（投标人全称）参加贵方组织的（项目名称）（招标项目编号）招标的有关活动，并对（项目名称）进行投标。为此我方：

1、承诺在投标人须知规定的投标截止日起遵守本投标文件中的承诺，且在投标有效期满之前均具有约束力。本投标文件的有效期为自投标截止时间起    天。

2、承诺已经具备规定的参加采购活动的投标人应当具备的条件及招标人规定的特定条件。

3、已详细审核全部采购文件，包括采购文件补充（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本   份，副本   份。

5、投标报价详见《开标一览表》。

6、保证遵守采购文件中的其他有关规定。

7、完全理解不一定接受最低价中标。

8、我公司自愿参加本项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、我方承诺不存在以下情况：

a）提供虚假材料谋取中标、成交的；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

c）与招标人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

d）向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e）在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

单位地址：

邮编：

电话：

传真：

## 3、供货清单

供货清单

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 名称 | 主要技术指标 | 规格型号 | 品牌/产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

- 供货清单应为供货到现场的所有设备、资料、备件等，将作为验收的依据，供货清单中包含内容的价格均在《投标价格组成明细表》中投报。意同装箱清单。

- 本清单应与报价文件中提供的清单一致。

- 表格可扩展。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

4、产品性能说明

## 5、技术规格偏离表

技术规格偏离表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：

1、与第二章，采购内容及需求“招标技术要求”逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

## 6、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：

1、与第二章，采购内容及需求“商务要求”逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

## 7、投标机型2021年1月1日起（以合同签定时间为准）医疗机构用户名单

投标机型2021年1月1日起（以合同签定时间为准）医疗机构用户名单

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 用户名称 | 设备型号 | 数量 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 8、售后服务承诺书

## 9、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

法定地址：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

该同志系公司法定代表人。

特此证明！

投标人：（盖章）

日期：  年  月  日

附：

法定代表人身份证复印件

## 10、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（法定代表人签署不需提供此书）

致：    _（采购代理机构）：

我      _（姓名）系             __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加   （采购单位，项目名称）   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

职        务：

被授权人身份证号码：

法定代表人签名：

职          务：

身份证号码：

投标人公章：

签署时间：   年    月    日

| 法定代表人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

附：社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件

## 11、代理证明（或制造商出具的授权书）

代理证明（或制造商出具的授权书）

附：制造商出具的授权书参考格式：

致：__       __（采购代理机构）：

我们（制造商名称）是按（国家或地区的名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方第     号（项目编号）招标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于   年   月  日签署本文件，（贸易公司名称）于  年   月   日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：                     制造商名称：

签字人职务和部门：                 签字人职务和部门：

签字人姓名：                       签字人姓名：

签字人签名：                       签字人签名：

贸易公司盖章：                     制造商盖章：

## 12、投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

## 投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

## （适用于按医疗器械管理的货物）；

## 13、食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）

## 14、投标机型的样本或彩页和原厂技术参数

## 15、声明函

与其他投标人/供应商无利害关系的声明函

致：浙江中医药大学附属第二医院：

我方        （投标人/供应商）      参加         （项目名称）        （项目编号）投标/采购活动，与其他投标人/供应商不存在法定代表人为同一人或存在直接控股、管理关系。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

投标人/供应商全称（盖单位公章）：

投标/采购文件签署人（签字或盖章）：

日期：

## 16、投标人认为有必要提供的其它文件。