神经监护气管插管及配套设备商务技术要求

	标项号
	院区
	使用科室
	产品名称（设备）
	单位
	数量
	预算金额（万元）
	产品名称（耗材）

	SJ-001
	潮王
	甲乳外科
	神经监测系统
	台
	1
	4.9
	神经监护气管插管


注：该设备由医院购入作固定资产管理。

一、设备技术参数

	序号
	招标要求
	响应情况

	一
	技术要求
	

	1
	适用范围：可对喉返神经、面神经等重要功能神经进行实时监测。
	

	二
	放大器
	

	2.1
	EMG通道：≥4通道  
	

	2.2
	连接通道： ≥4通道   
	

	2.3
	输入范围：≥80HZ-2000Hz  
	

	2.4
	输入噪声：<2.0μ Veff  
	

	2.5
	测量范围：≥100μVpp-100mVpp
	

	2.6
	共模抑制比：50Hz：110dB，500Hz：95dB，1KHz：90dB 
	

	2.7
	输入阻抗：≥2MΩ-10MΩ  
	

	2.8
	分辨率：≥12Bit-18Bit
	

	2.9
	采样率：≥19KHz-21kHz
	

	2.10
	消隐时间：1-3ms 
	

	2.11
	最大公差：≤10%  
	

	2.12
	时标：≥5ms - 15ms
	

	三
	刺激器
	

	3.1
	刺激通道：≥2  
	

	3.2
	连接通道数：≥2  
	

	3.3
	刺激频率：≥1-30Hz  
	

	3.4
	刺激脉冲：单相，负矩形脉冲  
	

	3.5
	脉冲宽度：200μS  
	

	3.6
	刺激电流范围：≥0.01mA-24mA  
	

	3.7
	刺激电压：≤100V  
	

	3.8
	负载阻抗范围：≥0Ω-10kΩ
	

	3.9
	最大公差：≤±10%
	

	四
	记录电极
	

	4.1
	皮下记录电极：成对或单独的针式皮下电极
	

	4.2 
	EMG贴片电极：用于甲状腺手术中监测喉返神经、迷走神经运动支。适用于任何型号的气管插管，适用于成人及儿童患者。
	

	4.3 
	神经监护气管插管：神经监护气管插管用于甲状腺手术中监测喉返神经、迷走神经运动支。
	

	4.4
	可适配四导和八导耗材。
	

	五
	系统功能
	

	5.1
	高品质音频放大器及扬声器 
	

	5.2
	自动事件捕获，自动测量神经波形数据（波幅、潜伏期），无事件发生时将显示自发肌电。
	

	5.3
	事件注释，可将事件进行注释以方便术者对神经数据解读
	

	5.4
	支持中文界面显示
	

	5.5
	内置患者数据库，长久保存
	

	5.6
	通过USB端口可将数据导出
	

	5.7
	支持USB打印机
	

	5.8
	静音传感器自动检测高频设备输出，自动静音
	

	5.9
	可通过VGA接口连接外置显示器
	

	5.10
	支持4个触发器输入及4个触发器输出，可编辑
	

	5.11
	可连接两个外置USB功能模块
	


二.商务要求

1. 质保期：整机保修2年

2. 交货时间，交货地点：自合同签订之日起一个月内送至指定地点

3. 运行成本，维修成本：投标人应在投标文件中提供常用配件、消耗品或易耗品价格清单。承诺设备使用期内常用配件及消耗品的供应价，不得高于配件及消耗品报价清单的价格。

4. 售后服务方案：投标人应在投标文件中提供售后服务方案，如售后服务机构备品备件储备，售后服务机构技术服务人员情况。

5. 一次性耗材：投标设备如有一次性专用耗材，投标时提供设备配套使用耗材两定平台挂网产品（不含自行采购类型）。列明专用耗材价格、型号、注册证号等信息，耗材价格作为重要参考依据，无耗材报价的默认为该设备无需耗材。
