2026年春季浙江医展会采购需求
一.采购货物一览表

	项目编号
	项目名称
	设备名称
	是否允许进口
	单位
	数量
	预算总价
（万元）

	2026CJZ-01
	电动病床
	电动病床
	否
	张
	5
	15

	2026CJZ-02
	医用控温仪
	医用控温仪
	否
	台
	2
	7

	2026CJZ-03
	有创呼吸机
	有创呼吸机
	否
	台
	2
	30

	2026CJZ-04
	转运监护仪
	转运监护仪
	否
	台
	5
	15

	2026CJZ-05
	除颤仪
	除颤仪
	否
	台
	1
	6.5

	2026CJZ-06
	麻醉机
	麻醉机
	否
	台
	1
	15

	2026CJZ-07
	电子阴道镜
	电子阴道镜
	否
	根
	1
	10

	2026CJZ-08
	牙科治疗设备
	牙科治疗设备
	是
	台
	2
	28

	2026CJZ-09
	医用放大镜
	医用放大镜
	否
	台
	1
	5

	2026CJZ-10
	精细化存放柜+金属储运车
	精细化存放柜
	否
	台
	2
	12

	
	
	金属储运车
	否
	台
	1
	1.5

	2026CJZ-11
	骨科普通器械
	骨科普通器械
	否
	套
	1
	3

	2026CJZ-12
	预真空压力蒸汽灭菌锅
	预真空压力蒸汽灭菌锅
	否
	台
	1
	7.5

	2026CJZ-13
	高频电刀
	高频电刀
	是
	台
	2
	20

	2026CJZ-14
	心电图机
	心电图机（单机）
	否
	台
	1
	3.5

	
	
	心电图机（含工作站）
	是
	台
	1
	10

	2026CJZ-15
	教学用呼吸机
	教学用呼吸机
	否
	台
	1
	5

	2026CJZ-16
	腹腔镜镜头及器械一批
	剪刀及持针器
	否
	套
	1
	2.5

	
	
	可转弯手术器械（分离钳、抓钳、直剪刀）
	否
	批
	1
	1.5

	
	
	胆总管切开刀
	否
	把
	1
	0.25

	
	
	胆总管取石抓钳
	否
	把
	1
	0.25

	
	
	可弯剥离器
	否
	把
	1
	0.25

	
	
	弯分离钳（大弯）
	否
	把
	2
	0.5

	
	
	可转弯Hom-o-lock钳
	否
	个
	1
	0.3

	
	
	腔镜剪刀
	否
	个
	3
	0.45

	
	
	腔镜大勺钳
	否
	个
	2
	0.4

	
	
	腔镜电钩及大头线
	否
	套
	2
	0.3

	
	
	小钛夹钳
	否
	个
	1
	0.3

	
	
	施夹钳（大、中）
	否
	把
	2
	0.6

	
	
	腹腔镜镜头
	是
	个
	1
	4

	2026CJZ-17
	全封闭式组织自动脱水机
	全封闭式组织自动脱水机
	否
	台
	1
	30

	2026CJZ-18
	血液透析滤过机
	血液透析滤过机
	否
	台
	1
	21

	2026CJZ-19
	胰岛素泵
	胰岛素泵
	否
	台
	10
	40

	2026CJZ-20
	肺功能仪
	肺功能仪
	否
	台
	1
	30

	
	
	
	
	合计
	62
	326.6


技术参数

2026CJZ-01.电动病床(预算：15万元，限价：15万元，数量5张)

	序号
	招标内容

	一
	技术要求

	1
	床板材质：采用冷轧钢板一次冲压成型，床面板带有透气孔

	2
	床板尺寸：2000*850mm±50mm，外部尺寸：2200*1000mm±50mm

	2
	便捷操作功能：配备一键式心脏椅位，快速切换至急救体位；一键复位功能，可快速恢复床体初始状态；床板两侧各设置1套手动CPR装置，紧急情况下可快速操作

	3
	紧急控制：设有一键紧急停止开关，遇到突发情况可快速切断设备运行

	4
	头尾板：采用可拆卸式床头、床尾板；配备锁定装置，紧急情况下可快速拆卸；

	5
	侧护栏：采用四片式分体式升降护栏，安装于床面板上,可随床体的功能同时动作；

	6
	侧护栏显示功能：前侧护栏配备蓄电池电量显示器，实时显示电池状态；同时设有角度显示器，用于明确背部升起30度的角度。

	★7
	控制器类型：采用护栏面板控制器。外侧设有医护人员控制器，具备锁定功能

	8
	束缚装置：床板上方两侧各设置≥4处束缚装置

	9
	挂钩设计：床板两侧各设置≥2个引流袋及附属挂钩

	10
	脚轮：采用直径≥125mm脚轮，配备锁定、自由、定向三段式跷跷板中央控制锁定装置

	11
	电机系统：采用专业医用电机系统，配备≥4个电机独立控制体位升降功能

	12
	配置可透X线功能

	二
	单台配置要求

	1
	床体1套

	2
	电动充气式防褥疮床垫1套

	3
	床头尾板1套

	4
	护栏4块

	5
	移动式小桌板1个

	6
	脚轮4个

	7
	防撞轮4个


2026CJZ-02.医用控温仪(预算：7万元，限价：7万元，数量2台)

	序号
	招标内容

	一
	技术要求

	1
	水温控制范围：≥4-40℃

	2
	体温设置范围：≥30-40℃

	3
	具备升温/降温双重功能

	4
	空载平均降温速度与升温速度：平均降温速度≥1.2℃/min；平均升温速度≥0.8℃/min

	5
	水箱设计：无需使用酒精等防冻液；容量≥4L

	6
	体温监测：具有两种不同的专用体温探头供临床选择

	7
	输出控制方式：两路输入输出，至少满足一毯一帽或两毯同时使用

	8
	制冷方式：采用压缩机式制冷技术

	9
	定时范围：1-99小时或长期运行，可自动计时（包括倒计时）

	10
	人机交互方式：≥6寸操作界面，实时显示水温、体温及工作时间

	11
	固化程序：内置多个常用固化程序，也可用户自行设置水温、体温上下限与定时时间

	12
	断电保护功能：具备断电保护功能，断电时再通电开机后，仪器自动运行断电前的程序

	13
	噪声控制：正常工作时噪声≤60dB

	14
	TPU材质毯采用蜂窝设计，可以重复使用非一次性耗材

	15
	快捷注水口设计：无需特殊工具即可直接往水箱内注水

	16
	故障智能诊断：具有代码指示故障，有水温超限报警、体温超限报警、缺水报警、体温传感器脱落等报警

	二
	单台配置要求

	1
	主机1个

	2
	控温毯2套

	3
	控温帽2套

	4
	体温传感器2套

	5
	收纳盒1套或机器内部含收纳装置


2026CJZ-03.有创呼吸机(预算：30万元，限价：30万元，数量2台)

	序号
	招标内容

	一
	技术要求

	★1
	适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的气动电控呼吸机，具备有创通气模式、无创通气模式、雾化、氧疗等功能。

	2
	≥15英寸彩色触控屏，分辨率≥1920*1080。

	3
	内置电动涡轮模块，可在断气断电状态下继续工作。

	4
	屏幕显示：多至5道波形同屏显示，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；支持短趋势、波形、监测值同屏显示。

	5
	自检功能：检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件

	6
	具备实时气源压力电子显示

	7
	潮气量：20ml—2000ml

	8
	呼吸频率：1-100次/min

	9
	最大峰值流速：≥180L/min

	10
	吸气压力：1--100cmH2O

	11
	压力支持：0—100cmH2O

	12
	氧浓度：21—100%

	13
	≥90分钟内置后备可充电电池（1块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。

	14
	模式配置：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式，双水平气道正压通气模式，

	15
	高级模式配置：具备心肺复苏通气模式，具备自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等），具备自适应分钟通气量通气AMV

	16
	具备低流速P-V工具及脱机功能等高级功能

	17
	监测参数：气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测；分钟呼出通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测等

	18
	病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势等数据支持导出。

	二
	单台配置要求

	1
	主机（含有创、无创、雾化、氧疗模块）1台

	2
	台车（或吊塔支架）1个

	3
	涡轮1个

	4
	其他标准附件（德标氧气管、空气管、呼吸管路、面罩、湿化罐、加热器、支撑臂、2块蓄电池）1套

	5
	数据可上传电子病历系统


2026CJZ-04.转运监护仪(预算：15万元，限价：15万元，数量5台)

	序号
	招标内容

	一
	技术要求

	1
	适用于成人、小儿、新生儿的监测。

	2
	≥5.5英寸彩色触摸屏

	3
	整机重量≤2Kg，整机无风扇设计。

	4
	通过1.2米抗摔试验（提供检测报告佐证）

	5
	内置锂电池供电，支持≥4.5小时的持续监测。

	6
	支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。

	7
	标配心电（ECG）、血氧饱和度（SpO₂）、无创血压（NIBP）、有创血压（IBP）、呼吸（Resp）、体温（Temp）基础监测参数

	8
	心电导联：支持3导/5导心电波形，具备基本的心电波形分析功能

	9
	心律失常分析标配≥23种心律失常实时分析功能，涵盖房颤、室颤、停搏等常见异常心律

	10
	滤波模式提供诊断模式，监护模式等

	11
	提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。

	12
	具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc参数值。

	13
	血氧监测：可显示弱灌注指数（PI），支持血氧信号质量监测

	14
	无创血压测量：采用振荡法测量，支持手动、自动等测量模式

	15
	可选配内置EtCO2监测

	16
	数据存储：支持≥40小时全息波形回顾、≥800条事件及NIBP数据存储

	二
	单台配置要求

	1
	主机1个

	2
	心电附件 2套

	3
	血氧附件 2套

	4
	血压附件 2套

	5
	蓄电池 1个

	6
	手提支架 1个

	7
	理线器 2副


2026CJZ-05.除颤仪(预算：6.5万元，限价：6.5万元，数量1台)

	序号
	招标内容

	一
	技术要求

	1
	重量：≤4.5kg（含电池）

	2
	≥8英寸彩色显示屏, 分辨率≥800×600像素，可显示≥4通道监护参数波形

	3
	支持中文操作界面

	★4
	具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）、起搏、无创血压、血氧监测功能

	5
	除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能

	6
	手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达300J

	7
	可配置体内除颤功能

	8
	体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换

	9
	电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作

	10
	AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能

	11
	除颤充电迅速，充电至200J≤4s

	12
	手动除颤模式下也可提供自动节律分析

	13
	CPR心肺复苏抢救提示功能

	14
	通过心电电极片可监测的心律失常分析种类不少于25种

	15
	标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次

	16
	无需开机或拆机即可查看电池电量；电池可徒手拆卸，无需拆机，便于维护

	17
	具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警

	18
	配置记录纸记录仪，可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录

	19
	关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检

	20
	设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印

	21
	具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，可承受0.75米跌落冲击

	二
	配置要求

	1
	主机 1台

	2
	心电导联线 2套

	3
	除颤电极板（成人儿童） 1副

	4
	除颤电池 1块

	5
	打印纸 5卷


2026CJZ-06.麻醉机(预算：15万元，限价：15万元，数量1台)

	序号
	招标内容

	一
	技术要求

	1
	主机部分

	1.1
	≥12英寸彩色电阻屏

	1.2
	具有开机自检、快速启动功能、待机功能，关机延迟。

	1.3
	后备锂电池，使用时间≥90分钟。

	1.4
	具备2个模块插槽，可与同品牌的插件式监护仪实现模块共享。

	1.5
	具备窒息、窒息≥2min报警、持续气道压力高、压力受限报警、负压报警、气道压力上下限报警、吸入和呼出潮气量上下限报警、分钟通气量上下限报警、吸入和呼出氧浓度上下限报警等报警

	2
	气源部分

	2.1
	标配氧气、空气双气源，可选氧笑空三气源

	2.2
	双管机械流量计，调节范围≥0-10L/min

	2.3
	具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度≥25%；

	2.4
	快速充氧范围25 - 75 l/min；

	3
	麻醉呼吸机

	3.1
	适用范围：成人、小儿和婴幼儿；

	3.2
	具有回路泄漏、顺应性、新鲜气体自动补偿功能。

	3.3
	通气模式：VCV、PCV、SIMV等

	3.4
	控制通气模式下：

	3.4.1
	潮气量设定范围：≥15～1500ml

	3.4.2
	呼吸频率设定范围：≥4～100次/min

	3.4.3
	吸呼比设定范围：≥4:1～1:8

	3.4.4
	吸气压力设定范围：≥5～70 cmH2O，步长1 cmH2O

	3.4.5
	PEEP设定范围：OFF，≥3～30 cmH2O，步长1 cmH2O

	3.4.6
	压力限制设定范围：≥10～100cmH2O

	3.4.7
	吸气暂停设定范围：OFF，≥5%~60%

	3.5
	监测参数：呼吸频率、峰压、平均压、平台压、呼末正压、吸入和呼出氧浓度、吸呼比等。

	3.6
	呼吸力学监测：标配压力波形、流速波形、容量波形，可选CO2波形，最多能够3道波形同屏显示。

	4
	呼吸回路

	4.1
	具备回路整体加温功能

	4.2
	标配双向流量传感器监测

	4.3
	安全上升式风箱

	4.4
	集成式、一体化回路，无需工具可徒手拆卸，回路与主机无管路连接，低回路容积

	4.5
	回路整体可134℃高温高压消毒；

	4.6
	标配1个钠石灰罐，安装时能使用单手操作、扣式安装

	4.7
	七氟醚蒸发罐，具有温度、压力、流量补偿功能

	二
	配置要求

	1
	麻醉机主机 1台

	2
	挥发罐 1个

	3
	呼吸回路1套

	4
	二氧化碳吸收罐1个

	5
	后备电池1块


2026CJZ-07.电子阴道镜(预算：10万元，限价：10万元，数量1根)

	序号
	招标内容

	一
	技术要求

	1
	具有连续变焦、自动聚焦，输出2160P信号，有效像素≥800万

	2
	放大倍数≥1～80倍放大

	3
	有效操作距离要求：80mm-325mm。

	4
	景深≥40mm

	5
	镜头采用LED环形光源，光源的照度可调节，光源最大照度≥20000lx

	6
	光源光斑直径：≥75mm，光源显色指数：Ra≥90

	7
	紫外辐射强度：≥0.005W/m2

	8
	整机系统水平分辨率：≥800TVL。

	9
	阴道镜头具有调节亮度消除反光和光斑功能。

	10
	具有快速自动聚焦和手动聚焦功能，手动聚焦时按近焦和远焦按键调节并进行微调。

	11
	可通过镜头按键操作实现以下图像控制：快速放大和缩小图像；对图像进行冻结和采集；镜头支持快速自动聚焦和手动聚焦；支持独立按键控制调节近焦和远焦功能；三级白光变色温观察、电子绿色滤镜成像。

	12
	支持脚踏开关、鼠标控制、镜头尾板按键和镜头手柄触发图像采集功能。

	13
	可通过镜头操作按键独立控制醋酸计时显示/关闭功能，并可在打印报告中显示时长标记。

	14
	具有语音控制镜头放大、缩小功能

	15
	镜头具有测距功能

	16
	整机由阴道镜头、计算机主机(含阴道镜软件)、显示器、支架、台车组成，满足阴道镜显示、检查、观察，病人信息录入、检查报告输出等功能。

	17
	阴道镜软件支持患者信息管理功能，包括新建病例，对病人信息进行录入、修改、删除、浏览和查询；可设定预约和随访；可对病史、妇检、病理学/HPV/细胞学检查结果、LEEP 手术记录等信息进行浏览和编辑。

	18
	具有提示患者随访管理功能。

	19
	具有对比功能，方便医生对病人的初复诊进行对比查阅及调阅。

	20
	阴道镜软件支持对图像进行处理和编辑，包括对图像进行注释、标记、测量计算；也可以调节图像的亮度和对比度。

	21
	支持身份证读取功能，可通过身份证读取患者基本信息

	22
	具有典型病例图谱管理功能，提供临床常见病例图谱和已确认的精选图谱精选参考病例。

	23
	提供专业的阴道镜术语管理功能，提供丰富的符合IFCPC 2011/ASCCP2017标准的阴道镜专业诊断术语

	24
	系统提供了模板功能：提供了至少6种以上的检查和手术报告模板；

	25
	具有病历管理功能，具有病例的存储、查询、浏览、删除功能，可以修改检查报告单、检查记录和手术记录等功能，病人资料可导出。

	26
	具有设置重点病例的关注的功能。

	27
	基于数据库管理的病人资料管理软件，可以方便地将病人资料导出；病例数据信息可以自动备份，也可恢复。

	28
	具有统计分析和统计报表功能

	29
	配置4K超高清显示屏，分辨率≥ 3840*2160。

	30
	工作站硬件：≥16G内存；≥2T固态硬盘；配备外置USB3.0全高清采集卡。

	二
	配置要求

	1
	阴道镜主机1台

	2
	液晶显示屏1个

	3
	高清采集卡1个

	4
	彩色喷墨打印机1台

	5
	阴道镜镜头1个

	6
	摄像系统1套

	7
	台车1台

	8
	脚踏开关1个

	9
	连接医生门诊工作站系统


2026CJZ-08.牙科治疗设备(预算：28万元，限价：28万元，数量2台，进口)

	序号
	招标内容

	一
	技术要求

	1
	整机由微机控制，具备开机自动检测，可在显示器上显示报错消息，通过显示器和键盘实现各种功能的更改和设置

	2
	具备多个机械遇阻安全装置

	3
	治疗椅可调节旋转角度，靠背可调节

	4
	牙椅采用低压直流电机，表面皮革材质

	5
	≥3个用户模式，每位医生可设置≥3组椅位设定程序

	6
	具备治疗椅位记忆功能。

	7
	具备机椅互锁系统，手机工作状态下，椅位保持锁定。

	8
	主控操作面板具有显示时间、日期、器械选用工作状态模式的显示屏

	9
	主器械盘针对平衡臂可以自由旋转，可随病人椅垂直移动，并可以单独上下调节角度可以任意位置停留。

	10
	可通过主控操作面板操控：预置及程序椅位调节，口腔灯开关及亮度控制，漱口杯加水及冲痰盂等

	11
	可通过主控、辅控操作面板及脚踏操控：椅子的升降和靠背的倾仰。

	12
	多功能脚踏可控制牙椅升降俯仰、手机工作、有无水、水杯供水、冲洗痰盂、吹屑气开关和椅位复位等。

	13
	可拆卸清洗的陶瓷痰盂；

	14
	漱口杯加水和冲盂系统可设定时间

	15
	可无极调光度感应LED牙科手术灯，最大光照度≥35000 Lux

	二
	单台配置要求

	1
	牙椅主体1个

	2
	高速手机1套

	3
	低速套装1套（气动电马达、直机、弯机）

	4
	医生椅1个

	5
	助手椅1个

	6
	洁牙器1个

	7
	光固化1个

	8
	口腔灯1个

	9
	三用枪2个


2026CJZ-09.医用放大镜(预算：5万元，限价：5万元，数量1台)

	序号
	招标内容

	一
	技术要求

	1
	光学原理：开普勒式光学设计，采用偏光轴棱镜组合

	2
	放大倍数：≥4倍

	3
	佩戴方式：头戴式，头围可调节

	4
	可根据使用者验光结果定制屈光度

	5
	工作距离、瞳距可按需定制

	6
	镜筒可向上折叠并固定，倾斜角度可调

	二
	配置要求

	1
	医用放大镜1副


2026CJZ-10.精细化存放柜+金属储运车(预算：13.5万元，限价：13.5万元，数量：精细化存放柜2台，金属储运车1台）
	品目一
	精细化存放柜

	序号
	招标内容

	一
	技术要求

	1
	产品结构：

	1.1
	双列双门、顶部二层为倾斜式、层间距可调；

	2
	材质：

	★2.1
	主体国标S304不锈钢，符合GB/T3280-2015要求：
①C%技术要求：≤0.07
②Cr%技术要求：17.50~19.50
③Ni%技术要求8.00~10.50
提供近3年具有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告扫描件

	2.2
	主材规格：板材厚度≥1.0mm；

	3
	工艺及表面处理：

	3.1
	门板、柜内左右两侧面均为双层复合工艺制作，门板模压一次成型、门板≥两角为模块安装连接（非焊接拼装式），避免藏污纳垢，符合感控要求；

	3.2
	柜门静电喷涂工艺，表面静电喷涂工艺符合GB/T3325-2024要求，≥25种符合色彩学色系供选择；

	4
	关键配件：

	4.1
	标配进口透明物品管理篮筐：400×600×200×6只、400×600×100×6只（每只400×600×200进口透明物品管理篮筐内标配：长隔片×1、标牌卡×2；每只400×600×100进口透明物品管理篮筐内标配：长隔片×1、短隔片×1、标牌卡×4）；

	4.2
	配备的专用可移动牌卡满足≥3种尺寸及≥3种颜色设计；

	4.3
	拆卸可调式导轨（一体成型、有二种锁定限位功能），材质为防摔承重、防折优质塑材；

	4.4
	防尘盖：导轨安装调节孔配置ABS防尘盖，符合感控要求

	4.5
	柜门安全锁具具备可调式留钥匙功能；

	★4.6
	柜门采用符合卫生学医用级铰链,全不锈钢轴心式承重铰链，与门板形成一体式安装工艺，无任何外露部件及安装螺栓；
同时符合 GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准规定中的检验检测项目：
①C%技术要求：≤0.08；
②Cr%技术要求：18.00~20.00；
③Ni%技术要求 8.00~11.00，
提供近3年具有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告扫描件，检测报告需包含整套转轴式铰链图片。

	4.7
	不锈钢柜体内部采用纳米技术抗水纹工艺：工艺可达到手触摸及消毒擦拭后表面无指纹/水渍印记，并耐腐蚀。

	4.8
	产品可以根据临床科室需求进行定制。

	二
	配置要求

	1
	精细化存放柜2台

	品目二
	金属储运车

	序号
	招标内容

	一
	技术要求

	1
	主体结构：单列，十九层间距可调、每层间距64mm；

	2
	产品组成：标配进口透明物品管理篮筐：600×400×200×3只、600×400×100×2只（每只600×400×200进口透明物品管理篮筐内标配：短隔片×1、标牌卡×2；每只600×400×100进口透明物品管理篮筐内标配：长隔片×1、短隔片×1、标牌卡×4）；

	3
	主体材质：国标S304不锈钢（不锈钢符合GB/T3280-2015（“不锈”“Ni”的化学成分：8%~10%），提供近3年具有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告扫描件；

	4
	主材规格：管材厚度≥2.0mm；

	5
	脚轮：φ100全ABS外罩双轴承静音轮，轮面PU材质，防锈防卷发；

	6
	导轨：拆卸可调式导轨（一体成型、有二种锁定限位功能），材质为防摔承重、防折优质塑材；

	二
	配置要求

	1
	金属储运车1辆


2026CJZ-11.骨科普通器械(预算：3万元，限价：3万元，数量1套)

	序号
	招标内容

	一
	技术要求

	1
	直篮钳

	1.1
	基本功能：用于骨科手术中咬除组织或息肉。材料：进口1RK91材质。外观尺寸：鸭嘴型直型，工作长度215mm,头部宽度5.0mm。硬度：可经热处理，头部实际硬度为30HRC~60HRC。表面粗糙度：接触患者头部表面粗糙度Ra≤1.6μm：其他部位≤3.2μm。耐腐蚀性能：经沸水实验法，应符合 YY/T 0149-2006 中 5.4b 级以上（包括 b 级）的规定。

	2
	左弯篮钳

	2.1
	基本功能：用于骨科手术中咬除组织或息肉。材料：进口1RK91材质。外观尺寸：鸭嘴型左弯，工作长度215mm,头部宽度5.0mm。硬度：可经热处理，头部实际硬度为30HRC~60HRC。表面粗糙度：接触患者头部表面粗糙度Ra≤1.6μm：其他部位≤3.2μm。耐腐蚀性能：经沸水实验法，应符合 YY/T 0149-2006 中 5.4b 级以上（包括 b 级）的规定。

	3
	右弯篮钳

	3.1
	基本功能：用于骨科手术中咬除组织或息肉。材料：进口1RK91材质。外观尺寸：鸭嘴型右弯，工作长度215mm,头部宽度5.0mm。硬度：可经热处理，头部实际硬度为30HRC~60HRC。表面粗糙度：接触患者头部表面粗糙度Ra≤1.6μm：其他部位≤3.2μm。耐腐蚀性能：经沸水实验法，应符合 YY/T 0149-2006 中 5.4b 级以上（包括 b 级）的规定。

	4
	倒篮钳

	4.1
	基本功能：用于骨科手术中咬除组织或息肉。材料：进口1RK91材质。外观尺寸：反口，工作长度215mm,头部宽度4.0mm。硬度：可经热处理，头部实际硬度为30HRC~60HRC。表面粗糙度：接触患者头部表面粗糙度Ra≤1.6μm：其他部位≤3.2μm。耐腐蚀性能：经沸水实验法，应符合 YY/T 0149-2006 中 5.4b 级以上（包括 b 级）的规定。

	5
	剪线钳

	5.1
	基本功能：用于剪断骨、韧带或组织。材料：进口1RK91材质。外观尺寸：工作长度140mm,头部宽度4.1mm.硬度：可经热处理，头部实际硬度为30HRC~62HRC。表面粗糙度：接触患者头部表面粗糙度Ra≤1.6μm：其他部位≤3.2μm。耐腐蚀性能：经沸水实验法，应符合 YY/T 0149-2006 中 5.4b 级以上（包括 b 级）的规定。

	6
	抓线钳

	6.1
	基本功能：用于骨科手术中夹持并固定骨骼、植入物，或夹持器械。材料：进口420材质。外观尺寸：工作长度140mm,头部宽度2.1mm。硬度：可经热处理，头部实际硬度为30HRC~55HRC。表面粗糙度：接触患者头部表面粗糙度Ra≤1.6μm：其他部位≤3.2μm。耐腐蚀性能：经沸水实验法，应符合 YY/T 0149-2006 中 5.4b 级以上（包括 b 级）的规定。

	7
	骨探针

	7.1
	基本功能：用于骨科手术中，与通用手动手柄或者电动手柄连接，在导航系统的导引下探测方向和深度。材料：进口17-4材质。外观尺寸：铝柄，长度260mm，头部直径1.4,宽4.2mm，带刻度标识。硬度：可经热处理，头部实际硬度为30HRC~55HRC。表面粗糙度：接触患者头部表面粗糙度Ra≤1.6μm：其他部位≤3.2μm。耐腐蚀性能：经沸水实验法，应符合 YY/T 0149-2006 中 5.4b 级以上（包括 b 级）的规定。

	8
	鸟嘴钳

	8.1
	基本功能：用于骨科手术中夹持并固定骨骼、植入物，或夹持器械。材料：进口455材质。外观尺寸：头部上翘45°，工作长度160mm。硬度：可经热处理，头部实际硬度为30HRC~55HRC。表面粗糙度：接触患者头部表面粗糙度Ra≤1.6μm：其他部位≤3.2μm。耐腐蚀性能：经沸水实验法，应符合 YY/T 0149-2006 中 5.4b 级以上（包括 b 级）的规定。

	9
	软组织抓钳

	9.1
	基本功能：用于骨科手术中夹持并固定骨骼、植入物，或夹持器械。材料：进口420材质。外观尺寸：小号，总长190mm。硬度：可经热处理，头部实际硬度为30HRC~55HRC。表面粗糙度：接触患者头部表面粗糙度Ra≤1.6μm：其他部位≤3.2μm。耐腐蚀性能：经沸水实验法，应符合 YY/T 0149-2006 中 5.4b 级以上（包括 b 级）的规定。

	10
	剥离子

	10.1
	基本功能：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。材料：进口420材质。外观尺寸：带沟槽，总长280mm,宽度3mm。硬度：可经热处理，头部实际硬度为30HRC~60HRC。表面粗糙度：接触患者头部表面粗糙度Ra≤1.6μm：其他部位≤3.2μm。耐腐蚀性能：经沸水实验法，应符合 YY/T 0149-2006 中 5.4b 级以上（包括 b 级）的规定。

	11
	交换棒

	11.1
	基本功能：用于在骨科手术过程中导向、导引或定位。材料：进口17-4材质。外观尺寸：总长305mm,直径5mm。硬度：可经热处理，头部实际硬度为30HRC~55HRC。表面粗糙度：接触患者头部表面粗糙度Ra≤1.6μm：其他部位≤3.2μm。耐腐蚀性能：经沸水实验法，应符合 YY/T 0149-2006 中 5.4b 级以上（包括 b 级）的规定。

	12
	肩袖锉刀

	12.1
	基本功能：用于骨科手术时锉削骨骼、锉平骨断端铝柄。材料：进口420材质。外观尺寸：总长260mm,头部长10mm,宽5mm。硬度：可经热处理，头部实际硬度为30HRC~60HRC。表面粗糙度：接触患者头部表面粗糙度Ra≤1.6μm：其他部位≤3.2μm。耐腐蚀性能：经沸水实验法，应符合 YY/T 0149-2006 中 5.4b 级以上（包括 b 级）的规定。

	13
	软骨锥

	13.1
	基本功能：用于骨科手术中在骨骼上开孔。材料：进口420材质。外观尺寸：头部锥度，总长：240mm,头部角度20°。硬度：可经热处理，头部实际硬度为30HRC~60HRC。表面粗糙度：接触患者头部表面粗糙度Ra≤1.6μm：其他部位≤3.2μm。耐腐蚀性能：经沸水实验法，应符合 YY/T 0149-2006 中 5.4b 级以上（包括 b 级）的规定。

	14
	缝合弯钩（左）

	14.1
	基本功能：用于非脊柱手术时穿孔或穿线。材料：进口420材质。外观尺寸：（左），总长290mm,头部角度45°。硬度：可经热处理，头部实际硬度为30HRC~55HRC。表面粗糙度：接触患者头部表面粗糙度Ra≤1.6μm：其他部位≤3.2μm。耐腐蚀性能：经沸水实验法，应符合 YY/T 0149-2006 中 5.4b 级以上（包括 b 级）的规定。

	15
	缝合弯钩（右）

	15.1
	基本功能：用于非脊柱手术时穿孔或穿线。材料：进口420材质。外观尺寸：（右），总长290mm,头部角度60°。硬度：可经热处理，头部实际硬度为30HRC~55HRC。表面粗糙度：接触患者头部表面粗糙度Ra≤1.6μm：其他部位≤3.2μm。耐腐蚀性能：经沸水实验法，应符合 YY/T 0149-2006 中 5.4b 级以上（包括 b 级）的规定。

	16
	半月板锉

	16.1
	基本功能：用于骨科手术时锉削骨骼、锉平骨断端。材料：进口420材质。外观尺寸：总长220mm，头部尺寸Φ2.5*4*90°。硬度：可经热处理，头部实际硬度为30HRC~60HRC。表面粗糙度：接触患者头部表面粗糙度Ra≤1.6μm：其他部位≤3.2μm。耐腐蚀性能：经沸水实验法，应符合 YY/T 0149-2006 中 5.4b 级以上（包括 b 级）的规定。

	17
	推结器

	17.1
	基本功能：用于非脊柱手术时穿孔或穿线。材料：进口420材质。外观尺寸：总长210mm,头部孔径φ1.3。硬度：可经热处理，头部实际硬度为30HRC~55HRC。表面粗糙度：接触患者头部表面粗糙度Ra≤1.6μm：其他部位≤3.2μm。耐腐蚀性能：经沸水实验法，应符合 YY/T 0149-2006 中 5.4b 级以上（包括 b 级）的规定。

	二
	配置清单

	1
	直篮钳1把

	2
	左弯篮钳1把

	3
	右弯篮钳1把

	4
	倒篮钳1把

	5
	剪线钳1把

	6
	抓线钳1把

	7
	骨探针1把

	8
	鸟嘴钳1把

	9
	软组织抓钳1把

	10
	剥离子1把

	11
	交换棒1把

	12
	肩袖锉刀1把

	13
	软骨锥1把

	14
	缝合弯钩（左）1把

	15
	缝合弯钩（右）1把

	16
	半月板锉1把

	17
	推结器1把


2026CJZ-12.预真空压力蒸汽灭菌锅(预算：7.5万元，限价：7.5万元，数量1台)

	序号
	招标内容

	一
	技术要求

	1
	用于手术室的小型全自动高温高压快速灭菌设备，可对内窥镜及管套等较长的器械进行灭菌，可用于耐湿耐热医疗器械的灭菌。

	2
	容积≥23L

	3
	液晶屏可显示温度、压力、时间、运行状态、故障报警等信息

	4
	内置开放式水箱，水箱一次注满水后可多次运行程序

	5
	水箱内配备水质监测模块

	6
	采用阶梯升温

	7
	内置Bowie&Dick测试、Helix测试、真空测试程序以及预热、干燥辅助类程序

	8
	注水、脉动真空、升温、灭菌、排汽、真空干燥全过程自动运行

	9
	强力真空干燥系统，器械干燥后残余湿度不超过0.2%，敷料干燥后残余湿度不超过1%

	10
	可自定义调节每个灭菌程序的干燥时间和灭菌时间

	11
	标配打印机，打印日期、时间、过程参数

	12
	采用自动门结构

	13
	超温自动保护装置：锅体温度超过设定温度，系统自动切断加热电源，并显示报警。

	14
	门安全联锁装置：采用电子门锁，只有门关闭到位，灭菌器才能接通进汽升压，程序才能启动；内室有压力，或电源未接通，内室液体超过安全温度，门无法打开。

	15
	超压保护：自动泄压的安全阀，压力超过设计压力，安全阀开启释放压力；超压自动保护控制，压力超过设定压力，自动排汽泄压，显示报警。

	二
	配置要求

	1
	主机（内置打印机）1台

	2
	装载架1套


2026CJZ-13.高频电刀(预算：20万元，限价：20万元，数量2台，进口)

	序号
	招标内容

	一
	技术要求

	1
	适用于所有外科手术，能与膀胱镜、关节镜、腹腔镜、宫腔镜等配合使用，以提供电切、电凝的来源具有单极切割、单极凝血和双极输出的功能，为全科功能电刀，可满足临床各种手术的需求。

	2
	单极输出功率≥300W，双极输出功率≥70W。

	3
	单极切割具有≥2种输出模式，最大功率为300W。单极凝血具有≥3种输出模式，最大功率为120W。双极凝血具有≥2种输出模式,最大功率为70W。

	4
	具有单双极负极板自动识别功能，无需人工确认的功能。

	5
	防电击保护类型 IEC 1类 ,  防电击保护程度CF型，除颤型。

	6
	在功率不变的情况下，根据不同组织阻抗自动调节电压输出。

	7
	具备病人回路电极监控器系统，降低负极板烫伤风险。

	8
	显示屏：按键式操作屏或液晶触摸屏

	9
	系统设置：维修记录，错误记录等功能

	10
	工作状态存储≥9种

	二
	单台配置要求

	1
	主机1台

	2
	双极脚控开关1个

	3
	单极脚控开关1个

	4
	电刀笔5把

	5
	双回路负极板5片

	6
	万用转换接头1个

	7
	专用推车1台


2026CJZ-14.心电图机(预算：13.5万元，限价：单机3.5万元、含工作站10万元，数量各1台，心电图机（含工作站）进口)

	品目一
	心电图机（单机）

	序号
	招标内容

	一
	技术要求

	1
	适用范围：所有年龄段人体心电测量、采集、显示及记录，适用于床旁初筛，记录仪可打印3导联波形。

	2
	心电输入：12导联同步采集

	3
	AD输入采样率：≥16000次/通道/秒

	4
	最小信号响应：≤20uVp-Ⅴ

	5
	输入阻抗：≥50MΩ（0.5Hz条件下）

	6
	共模抑制比：≥105dB

	7
	显示方式：彩色液晶屏或触摸屏

	8
	记录器：内置打印机

	9
	具备心律失常检测及自动延长记录功能

	10
	支持自动/手动操作，可全自动开始记录

	11
	支持文件管理、系统检测等软件功能

	12
	含≥4种QTc算法，符合IEC标准

	13
	输出接口：USB、LAN、WIFI，支持ECTP、DICOM传输协议

	14
	重量：≤1.5kg（不含电池及附件）

	二
	配置要求

	1
	主机1台

	2
	导联线1套

	3
	肢体电极1套

	4
	胸电极1套

	5
	蓄电池1个

	品目二
	心电图机（含工作站）

	序号
	招标内容

	一
	技术要求

	1
	输入电路

	1.1
	心电输入：12 或 15 导联同步采集

	1.2
	导联选择 自动或手动

	1.3
	采样率 ≥15000Hz

	1.4
	输入阻抗 ≥20MΩ

	1.5
	耐极化电压 ≥±540mV

	1.6
	标准灵敏：10mm/mV, 误差≤±2%

	1.7
	时间常数 ≥3秒

	1.8
	不正常状态检测: 电极脱落报警，高频噪声过高报警

	2
	检查功能

	2.1
	支持节律心电图检查、运动后心电图检查

	2.2
	支持 RR 间期检查、支持心电向量图

	3
	显示和记录

	3.1
	显示方式： ≥11英寸液晶显示，支持全屏触摸操作

	3.2
	显示导联数同屏 12、15 导联

	3.3
	导联显示方式 3*4、6*2、12*1、6*2+3、6+9、15*1 下部节律导联显示

	4
	操作模式

	4.1
	自动记录模式（实时、回顾）

	4.2
	手动记录模式

	4.3
	自动开始记录、心律失常检测并自动延长记录

	5
	其他

	5.1
	测量分析：12导联自动测量分析算法

	5.2
	自动测量参数：包括心率、PR 间期、QT/QTc等值

	5.3
	自动分析结果：分析标准四档可调，≥4大类≥190 种以上分析结论支持

	5.4
	网络：自带 LAN 接口，支持有线网络连接 ，支持无线网络连接

	5.5
	提示音： QRS 同步

	5.6
	自定义实体输入键： ≥4 个

	5.7
	打印网格：具备在无网格纸上打印网格功能

	5.8
	安全性： 电击防护类型: I 类 CF 型。

	5.9
	直流： 长效可充电电池，充满电可连续工作≥29 分钟以上。

	5.10 
	可通过配套工作站将心电图及报告上传至医院信息系统

	二
	配置要求

	1
	主机1台

	2
	导联线1套

	3
	肢体电极1套

	4
	胸电极1套

	5
	电池1个

	6
	图文工作站1套（含打印机、端口费）


2026CJZ-15.教学用呼吸机(预算：5万元，限价：5万元，数量1台)

	序号
	招标内容

	一
	技术要求

	1
	气动电控呼吸机

	2
	≥10英寸彩色液晶显示屏，全中文操作系统

	3
	同屏至少可显示2道实时波形

	4
	后备电池，使用时间≥30分钟

	5
	监测参数：呼吸频率、吸入和呼出氧浓度、吸呼比、潮气量等

	6
	具有开机自检功能、待机功能

	7
	气源：支持医用氧气源、空气源

	8
	潮气量控制范围：≥50～1500ml

	9
	氧浓度：≥21%-100%可调

	10
	具备窒息报警、潮气量上下限报警、分钟通气量上下限报警、氧浓度上下限报警等

	二
	配置要求

	1
	主机1台

	2
	配套管路及附件1套


2026CJZ-16.腹腔镜镜头及器械一批(预算：11.6万元，限价：11.6万元，数量1批，腹腔镜镜头进口)
	序号
	招标内容

	一
	技术要求

	品目一
	剪刀及持针器

	1
	综合组织剪

	1.1
	长度为210mm，头部为弯形带弧度，精细型。

	2
	镶片持针钳

	2.1
	总长220mm，直头，细针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距0.3。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

	3
	尖头剪

	3.1
	长度140mm，直尖。

	4
	持针器

	4.1
	总长140mm，直头，细针，网纹齿，齿距0.4。

	5
	综合组织剪

	5.1
	长度220mm，弯型，综合。

	6
	手术剪

	6.1
	长度160mm，弯圆。

	7
	手术剪

	7.1
	长度180mm，弯圆。

	8
	手术剪

	8.1
	长度180mm，直圆。

	品目二
	可转弯手术器械（分离钳、抓钳、直剪刀）

	1
	规格Φ5，工作长度410mm,可选配塑料手柄和金属手柄  

	品目三
	胆总管切开刀

	1
	可拆换头部设计，刀头保持最锋利状态，刀头可伸缩设计，缩回刀头通过穿刺器进入腹腔，保护穿刺器密封瓣膜

	品目四
	胆总管取石抓钳

	1
	规格Φ5，工作长度330mm，钳口有单动，双动款，可360°旋转

	品目五
	可弯剥离器

	1
	规格Φ5，工作长度330mm

	品目六
	弯分离钳（大弯）

	1
	弯曲角度60°，规格Φ5，工作长度330mm

	品目七
	可转弯Hom-o-lock钳

	1
	Φ10mm外径钳子夹持力不小于40N，可360°旋转，单动，双动，直角等头型可选。

	品目八
	腔镜剪刀

	1
	根据钳头活动方式可分单动型剪刀和双动型剪刀，往下包含直头剪刀和弯头剪刀，另有剪管状组织的钩头剪刀，以及翘头剪刀，剪刀采用高硬度材料

	品目九
	腔镜大勺钳

	1
	规格Φ10，工作长度330mm 

	品目十
	腔镜电钩及大头线

	1
	规格Φ1.8，工作长度100-350

	品目十一
	小钛夹钳

	1
	Φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，可360°旋转，单动，双动，直角等头型可选。

	品目十二
	施夹钳（大、中）

	1
	Φ10mm外径钳子夹持
力不小于40N，可360°旋转，单动，双动，直角等头型可选。

	品目十三
	腹腔镜镜头

	1
	直径5mm，视向角30°

	2
	工作长度：290mm

	3
	镜面：蓝宝石镜面

	4
	消毒：高温高压、浸泡、气熏

	5
	与现有STORZ腹腔镜主机系统配套

	6
	磨砂外管处理，不反光

	二
	配置要求

	1
	综合组织剪4把

	2
	镶片持针钳2把

	3
	尖头剪20把

	4
	持针器10把

	5
	手术剪15把

	6
	分离钳，抓钳，直剪刀各2把

	7
	胆总管切开刀1把

	8
	胆总管取石抓钳1把

	9
	可弯剥离器1把

	10
	弯分离钳(大弯)2把

	11
	可转弯Hom-o-lock钳1把

	12
	腔镜剪刀3把

	13
	腔镜大勺钳2把

	14
	腔镜电钩及大头线2把

	15
	小钛夹钳1把

	16
	施夹钳(大、中)2把

	17
	腹腔镜镜头1根


2026CJZ-17.全封闭式组织自动脱水机(预算：30万元，限价：30万元，数量1台)
	序号
	招标内容

	一
	技术要求

	1
	显示屏：内置全中文彩色触摸显示屏≥12英寸；

	2
	处理容量：单次单个组织缸可容纳≥300个组织包埋盒；

	3
	组织缸盖：具有缸盖加热功能，温度在室温~70℃范围内可调；

	4
	石蜡缸：抽屉式结构，脱水机内置石蜡缸数量≥4个；

	5
	试剂瓶：脱水机内置试剂瓶数量≥13个，单个试剂瓶容量≥5 L；试剂瓶身液位刻度≥3档；

	6
	液位监测：单个组织缸内具有≥3个液位传感器；

	7
	传感器类型：组织缸传感器采用非光学液位传感器；

	8
	试剂温度：脱水试剂温度范围为室温~65°C可调，精度±1℃；石蜡应设置安全最低温度具有≥50℃，最高可达75℃；

	9
	脱水程序：用户可自由编辑脱水程序，可存储脱水程序数量≥100个；

	10
	辅助脱水功能：≥5种，包括但不限于常压、加压、真空、加压和真空交替、搅拌功能等；

	11
	清洗程序：清洗程序≥3种，且具备清洗后自动烘干功能；

	12
	具有≥2种报警方式，包括但不限于灯光、声音、文字等方式，云平台远程监控，可远程监控并自动分析运行状况，提供数据下载及多种报警提醒。

	二
	配置要求

	1
	主机1台

	2
	试剂瓶1套

	3
	冷凝管1个

	4
	过滤器1套

	5
	石蜡缸1套

	6
	其他标准配置附件1套


2026CJZ-18.血液透析滤过机(预算：21万元，限价：21万元，数量1台)

	序号
	招标内容

	一
	技术要求

	★1
	具有血液透析、超滤功能，具备在线血压计、在线血温监测、在线血容监测和在线KTV监测等医保政策规定功能

	2
	≥12英寸液晶触摸屏，中文操作界面

	3
	可视化图表，实时观察各种参数变化曲线

	4
	预设多种标准透析液配制比例，亦可自设比例，适应市面上各种品牌的透析粉或浓缩液

	5
	透析液配制反馈控制系统

	6
	具备透析质量监测系统，可评价透析治疗的充分性

	7
	红、黄、绿三级警示灯

	8
	内置后备电源，停电后可维持血液回路工作30分钟以上

	9
	可使用20mL、30 mL注射器，自动检测注射器型号，完善的功能自检和报警系统，支持肝素曲线

	10
	引导式操作界面

	11
	置换液自动充管

	12
	动脉压监测范围: ≥-100mmHg～400mmHg，精度：±5mmHg

	13
	静脉压监测范围: ≥ -180mmHg～300mmHg，精度: ±5mmHg

	14
	跨膜压监测范围: ≥ -100mmHg～400mmHg，精度: ±5mmHg

	15
	透析液流量：100mL/min～800mL/min

	16
	透析液温度范围：33℃～40℃

	17
	透析液电导率:  9mS/cm～16mS/cm

	18
	具备气泡检测器、漏血监测功能

	二
	配置要求

	1
	主机 1台

	2
	对接院内惜尔系统


2026CJZ-19.胰岛素泵(预算：40万元，限价：40万元，数量10台)

	序号
	招标内容

	一
	技术要求

	★1
	储药器 300U（3mL）

	2
	基础率最小步长 ≤0.025U/小时

	3
	基础率范围 （0.000-35.0）U/小时

	4
	基础率时段 48段（以30分钟为增量）

	5
	基础率模式：≥8种

	6
	临时基础率：百分比 0–200%（5% 步长）

	7
	大剂量增量：至少0.025U/0.05U/0.1U 可调

	8
	大剂量方式：常规 / 方波 / 双波

	9
	预设大剂量：≥7个

	10
	具备校正大剂量功能

	11
	大剂量输注速率：标准模式（1.5U/min）、快速模式（15U/min）

	12
	屏幕与状态：亮度≥5 级、背景光超时、彩色电量 / 药量图标

	13
	报警提醒：声音 / 振动 / 声振 + 指示灯；管路更换 / 餐前提醒等

	14
	暂停功能：同时暂停基础率+大剂量、可单独暂停大剂量/基础率

	15
	电池：AA 锂电池或碱性或镍氢可充

	16
	防水型≥IPX8

	二
	单台配置要求

	1
	主机1个

	2
	皮套1个


2026CJZ-20.肺功能仪(预算：30万元，限价：30万元，数量1台)

	序号
	招标内容

	一
	技术要求

	1
	用途：用于通气功能、一口气弥散残气功能、支气管舒张试验功能、支气管激发试验检查等肺功能检测项目。

	2
	配备专业肺功能测试软件系统

	★3
	传感器：超声流量传感器

	4
	流量传感器具备容积及流速定标功能，配备 3L 定标桶，满足呼吸质控要求；

	5
	流量范围≥0~16L/s，精度≤±0.17L/s

	6
	容积范围≥0~10L，精度≤±0.05L

	7
	弥散功能测试

	7.1
	具备弥散功能测试模块，弥散检测同步弥散残气测定，参数结果同时获取；

	7.2
	采用一口气弥散功能检测，CO/CH4 气体分析器，红外原理，测量范围≥0-0.33%，精度≤±0.01%，分辨率≤0.001%；

	7.3
	提供弥散测量脱气实操练习

	8
	激发模块参数

	8.1
	具备肺功能测试系统控制一体化激发试验喷药功能，软硬件一体无需外接，配备与激发试验相匹配的自动雾化给药设备

	8.2
	内置常用激发定量雾化方案，支持医院根据临床需求自定义配置新方案；系统可根据雾化装置参数、药物浓度和预设剂量，自动推荐给药次数和时长（自定义时）；提供可视化监控界面，配合语音及文字提示，智能化引导受试者规范吸入。

	8.3
	定量雾化质控：支持容量定标、压缩空气流量验证，提供恒定的压力、流量

	9
	主机及软件

	9.1
	具备开机自动校准功能，支持 BTPS校正，内置温度、湿度及大气压传感器

	9.2
	自定义检测报告。

	9.3
	开放式预计值系统设计。

	9.4
	系统数据分析：检测曲线实时显示，离线存储患者检测报告及记录,历史检测数据及曲 线可同一报告对比，数据库可在不同设备互相导入，多设备数据统一管理，并自动备份。

	9.5
	可直接对接浙江省慢阻肺管理平台，无需第三方转换。

	二
	配置要求

	1
	主机1台

	2
	软件1套

	3
	台车1台

	4
	定标桶1个

	5
	其他标配附件1套

	6
	连接医院信息系统


三.商务要求
质保期

▲设备验收合格后，整机免费原厂保修≥24个月，终身维修。（转运监护仪质保内容含电池）

质保期内因设备本身缺陷造成各种故障的，由投标人免费提供技术服务和维修。
售后服务

2.1.在设备整个使用期内，投标人应确保设备的正常使用。在接到采购人维修要求后的响应时间应小于1小时，并在48小时内派维修人员到达采购人现场实施维修（包括节假日）。如需更换零配件，中标人需在72小时内将零配件送至维修现场。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。

2.2.投标人应在投标文件中提供常用配件、消耗品或易耗品价格清单。

2.3.投标人应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，提供维修点的分布情况。免费质保期外，只收取配件或易损件优惠费用，且先维修后付款。投标设备的制造商或全国总代理应承诺，免费质保期过后，投标设备每年整机保修费用不高于整机价格的8%，并单独报价（不含在投标总价中）。承诺设备使用期内采购，不高于此价格。投标时出具承诺书。（投标文件中详细说明买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格）。

2.4.投标人应在投标文件中提供售后服务方案，如售后服务机构备品备件储备，售后服务机构技术服务人员情况。

技术支持

3.1中标人应及时免费提供合同货物的技术支持服务、软件的升级，免费提供合同货物新功能和临床应用有关的资料。

培训

4.1.投标人应对采购人的维修工程师提供专业培训，培训内容包括系统原理，各部件功能及原理，定期维护保养，消耗品更换，常见故障排除等，使其能对设备进行日常的维护保养并能对一般故障进行维修。

4.2.投标人应对采购人的操作人员进行操作培训，培训内容应涵盖开关机，日常操作，消耗品更换，定期使用保养等，使其能对设备进行熟练的操作。

4.3.上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标人应在投标文件中详细说明。

安装调试

5.1.安装地点：浙江中医药大学附属第二医院指定地点。

5.2.安装完成时间：投标人在投标文件中写明正常完成安装调试的时间期限，如在规定的时间内由于投标人的原因不能完成安装和调试，投标人应承担由此给采购人造成的损失。

5.3.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

5.4.安装过程中发生的费用由投标人负责。
5.5.投标人应在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求，提供其安装、调试过程中采购人需配合的内容。

5.6.随机资料：提供用户操作手册、维修手册。
验收

6.1.中标人应提供符合招标文件和合同要求、采购人需求的设备及提供该设备的有效检验文件，经采购人认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收报告。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，采购人有权解除合同，并且中标人按照合同约定赔偿由此给采购人造成的损失并承担对应的违约责任。
6.2.验收过程中所发生的所有费用（含检测、耗材等）由投标人承担，含在投标总价中。
交货

7.1.交货期：合同签订之日起2个月内交付。

7.2.交货地点：浙江中医药大学附属第二医院指定地点。

7.3进口品牌（如有）提供生产日期一年之内的产品；国产品牌提供生产日期六个月内的产品。

报价方式

8.1.
所有投标价格为送货到采购人指定地点的含税人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。
▲一次性耗材：投标设备如有一次性专用耗材，投标时提供设备配套使用耗材两定平台挂网产品（不含自行采购类型）。列明专用耗材价格、型号、注册证号等信息，耗材价格作为重要参考依据，无耗材报价的默认为该设备无需耗材。

