神经监护气管插管及配套设备商务技术要求

	标项号
	院区
	使用科室
	耗材
	配套设备

	
	
	
	产品名称

（或同类产品）
	2年预估量（根）
	2年预算金额

（万元）
	产品名称（或同类产品）


	单位
	数量
	预算

金额

（万元）

	SJ-001
	潮王
	甲乳外科
	神经监护气管插管
	100
	34
	神经监测系统
	台
	1
	4.9


注：该设备由医院购入作固定资产管理。

一、设备技术参数

	序号
	招标要求
	响应情况

	一
	设备用途
	

	1
	适用于术中神经进行实时监测。
	

	二
	采集 / 放大系统
	

	2.1
	通道数：≥4。
	

	2.2
	共模抑制比：≥110dB。
	

	2.3
	输入阻抗：2MΩ～10MΩ。
	

	2.4
	输入噪声：≤2μVRMS。
	

	2.5
	测量范围：100μV～10000μV。
	

	2.6
	扫描时程5ms/D～100ms/D。 
	

	三
	电刺激系统
	

	3.1
	刺激方式：恒流刺激。
	

	3.2
	刺激强度：0.05mA～24mA 可调。
	

	3.3
	刺激频率：1Hz～30Hz 可调。
	

	3.4
	脉冲宽度：200μs 。
	

	3.5
	负载范围：0～10kΩ。
	

	3.6
	直流分量：0V。
	

	四
	核心功能
	

	4.1
	操作界面支持中文显示。
	

	4.2 
	具备事件捕捉功能。
	

	4.3 
	具备注释功能。
	

	4.4
	具备音频提示功能。
	

	4.5
	支持波形记录、回放。
	

	4.6
	支持USB 端口导出数据。 
	


商务要求

质保期
1.1.▲保修期:设备验收合格后，整机免费原厂保修 24个月，终身维修。

1.2.质保期内因设备本身缺陷造成各种故障的，由投标人免费提供技术服务和维修。提供制造商国内售后服务部门出具的售后服务承诺书。

1.3.投标人在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。

2. 交货时间，交货地点:自合同签订之日起一个月内送至指定地点

3. 付款方式:本合同项下的全部货物经最终验收合格后7个工作日内，甲方向乙方支付全部合同价款。

4. 运行成本，维修成本：投标人应在投标文件中提供常用配件、消耗品或易耗品价格清单。承诺设备使用期内常用配件及消耗品的供应价，不得高于配件及消耗品报价清单的价格。

5. 售后服务方案：投标人应在投标文件中提供售后服务方案，如售后服务机构备品备件储备，售后服务机构技术服务人员情况。

6. 一次性耗材：投标设备如有一次性专用耗材，投标时提供设备配套使用耗材两定平台挂网产品（不含自行采购类型）。列明专用耗材价格、型号、注册证号等信息，耗材价格作为重要参考依据，无耗材报价的默认为该设备无需耗材。
