## 产品目录
医用耗材采购需求
标项号 | 标项名称 | 耗材序号 | 产品名称 （或同类产品） | 单位 | 2年预估量 | 产品描述及要求
HC-SLK | 过氧化氢四类卡 | SLK-001 | 过氧化氢四类卡 | 张 | 20000 | 1、用于每个低温等离子灭菌包的灭菌效果监测； 2、符合4类卡综合参数要求，产品稳定性好，有效期在一年及以上，灭菌资料保留3年颜色无变化 3、提供CMA资质认证的第三方检测报告，且在有效期内。报告体现产品符合ISO-11140-1四类卡相关要求。 4、具备一定抗力，产品标定值（SV值）过氧化氢浓度≥2.3mg/L，保障实际使用中能够反映失败的灭菌情况。 5、能够兼容我院过氧化氢灭菌器（强生100s）及其灭菌循环。 6、铝箔包装，防止与过氧化氢接触造成使用前变色。 7、现场提供样品10张。