## 过氧化氢四类卡
4、技术参数响应表
技术参数响应表
项目编号：ZC-HC-202609-004
项目名称：医用耗材采购
标项序号：HC-SLK
标项名称：过氧化氢四类卡
耗材序号 | 产品描述及要求 | 响应情况 | 偏离情况 | 说明
HC-SLK | 1、用于每个低温等离子灭菌包的灭菌效果监测；
2、符合4类卡综合参数要求，产品稳定性好，有效期在一年及以上，灭菌资料保留3年颜色无变化
3、提供CMA资质认证的第三方检测报告，且在有效期内。报告体现产品符合ISO-11140-1四类卡相关要求。
4、具备一定抗力，产品标定值（SV值）过氧化氢浓度≥2.3mg/L，保障实际使用中能够反映失败的灭菌情况。
5、能够兼容我院过氧化氢灭菌器（强生100s）及其灭菌循环。
6、铝箔包装，防止与过氧化氢接触造成使用前变色。
备注：请对应附件1-医用耗材采购需求的“产品描述及要求”逐条响应，并附相关证明文件。