血糖试纸及配套设备商务技术要求

	标项号
	使用科室
	耗材
	配套设备

	
	
	产品名称

（或同类产品）
	2年预估量（万片）
	2年预算金额

（万元）
	产品名称（或同类产品）


	单位
	数量
	预算

金额

（万元）

	XTSZ-001
	全院
	血糖试纸
	121.6
	180
	血糖仪
	台
	47
	1.5745


注：该设备由医院购入作固定资产管理。

一、设备技术参数

	序号
	招标要求
	响应情况

	一
	血糖仪
	

	1
	功能和用途：监测血液中葡萄糖浓度；
	

	2
	血样范围：毛细血管血、静脉全血；
	

	3
	最小加样量≤0.6μL；
	

	4
	量测范围：1.1-33.3mmol/L；
	

	5
	检测时间：≤5s；
	

	6
	存储内存:≥8G；
	

	7
	电池容量：≥1800mA；
	

	8
	数据传输方式包含WIFI 2.4G/5.0G、LAN有线网络、蓝牙、Type-C USB；
	

	9
	屏幕分辨率：≥720*1290；
	

	10
	具备扫码模块，支持腕带码扫码，快速定位患者；支持测试条、控制液批号扫码，做到耗材溯源统计；
	

	11
	针对不同账号设置不同权限进行操作；
	

	12
	可在分析仪上查询患者历史数据记录；
	

	13
	血糖仪具备配套同一品牌的血糖管理软件，需免费接入医院HIS，可实现科室及全院的信息化管理；
	

	14
	如设备涉及软件或 PC 工作站，必需接入医院内网，并且提供设备支撑软件安装包及相关部署说明文档；
	

	15
	如设备涉及出具检查报告等功能，需免费与院内 HIS/LIS/PACS 等系统进行对接；
	


二.商务要求

1.保质期

▲1.1.质保期:设备验收合格后，整机免费原厂保修 24个月，终身维修。

1.2.质保期内因设备本身缺陷造成各种故障的，由投标人免费提供技术服务和维修。提供制造商国内售后服务部门出具的售后服务承诺书。

1.3.投标人在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。

2.交货时间，交货地点:自合同签订之日起一个月内送至指定地点

3.付款方式:本合同项下的全部货物经最终验收合格后45个工作日内，甲方向乙方支付全部合同价款。

4.运行成本，维修成本：投标人应在投标文件中提供常用配件、消耗品或易耗品价格清单。承诺设备使用期内常用配件及消耗品的供应价，不得高于配件及消耗品报价清单的价格。

5.售后服务方案：投标人应在投标文件中提供售后服务方案，如售后服务机构备品备件储备，售后服务机构技术服务人员情况。

6.一次性耗材：投标设备如有一次性专用耗材，投标时提供设备配套使用耗材两定平台挂网产品（不含自行采购类型）。列明专用耗材价格、型号、注册证号等信息，耗材价格作为重要参考依据，无耗材报价的默认为该设备无需耗材。
