2026年秋季浙江医展会采购需求
一.采购货物一览表

	项目编号
	项目名称
	设备名称
	单位
	数量
	预算单价（万元）
	预算总价（万元）
	备注

	2026QJZ-01
	凝胶体位垫
	凝胶体位垫
	套
	3
	2.5
	7.5
	（清单见附件）

	2026QJZ-02
	单、双道注射泵
	单道注射泵
	台
	50
	0.3
	15
	

	
	
	双道注射泵
	台
	20
	0.5
	10
	

	2026QJZ-03
	注射泵
（三类）、四道微量注射泵
	注射泵（三类）
	台
	22
	0.5
	11
	8台单道，14台双道

	
	
	四道微量注射泵
	套
	2
	3.5
	7
	

	2026QJZ-04
	监护仪
	监护仪
	台
	52
	0.8
	41.6
	

	2026QJZ-05
	除颤监护仪
	除颤监护仪
	台
	5
	3.5
	17.5
	

	2026QJZ-06
	病床
	病床
	张
	155
	0.4
	62
	其中26张分腿式骨科病床

	2026QJZ-07
	熏蒸治疗仪
	熏蒸治疗仪
	台
	14
	1.5
	21
	

	2026QJZ-08
	消毒机
	空气消毒机
	台
	12
	0.6
	7.2
	8台移动，4台壁挂

	
	
	床单位臭氧消毒机
	台
	11
	0.8
	8.8
	

	2026QJZ-09
	心电图机（病区）
	心电图机
	台
	4
	3
	12
	

	2026QJZ-10
	心电图机（心电图室）
	心电图机（单机）
	台
	1
	3.5
	3.5
	

	
	
	心电图机（含工作站）
	台
	1
	10
	10
	

	2026QJZ-11
	高频电刀(高频手术设备)
	高频电刀(高频手术设备)
	台
	2
	9.9
	19.8
	进口

	合计
	
	
	
	
	
	253.9
	


技术参数

2026QJZ-01.凝胶体位垫(预算：7.5万元，限价：7.5万元，数量3套）

	序号
	招标要求

	一
	总体要求

	1.1
	为手术患者提供体位固定

	二
	技术要求

	2.1
	材质由高分子凝胶构成，有良好的柔软性和减震抗压性能，同人体组织相似，有良好的组织相容性

	2.2
	能透过X线等放射线，CT检查及放射治疗时均可使用

	2.3
	体位垫绝缘不导电

	2.4
	有较好的耐候性，耐候温度≥-29°C~+70°C

	2.5
	易清洗，消毒方便，可用酒精等无腐蚀性消毒液消毒

	2.6
	材质无乳胶和任何塑化剂，无污染，对人体无不良反应，本身不支持细菌生长

	2.7
	具有手术体位垫产品皮肤刺激试验第三方检测报告

	2.8
	具有手术体位垫产品皮肤致敏试验第三方检测报告

	2.9
	具有手术体位垫产品体外细胞毒性试验第三方检测报告

	2.10 
	海绵和流体垫可根据客户需求尺寸定制

	三
	配置要求

	3.1
	凹形体位垫 9个

	3.2
	胸垫 3个

	3.3
	头垫 3个

	3.4
	腿垫 3个

	3.5
	腓骨小头保护垫（枕形垫） 3个

	3.6
	足踝垫 6个

	3.7
	通用方垫 6个

	3.8
	半圆形体位垫 3个

	3.9
	通用型头枕 6个

	3.10 
	开放式头圈 6个

	3.11
	俯卧位垫 1个

	3.12
	可调节俯卧位头垫 1个

	3.13
	流体垫 3个


2026QJZ-02.单、双道注射泵(单道注射泵：预算：15万元，限价：15万元，数量50台；双道注射泵：预算：10万元，限价：10万元，数量20台）

	序号
	招标要求

	品目一
	单道注射泵

	一
	总体要求

	1.1
	用于小剂量精确定量控制注入患者体内液体的单通道注射泵

	二
	技术要求

	2.1
	≥3英寸液晶显示屏

	2.2
	注射精度≤2%

	2.3
	速率范围：≥0.1-2000ml/h

	2.4
	快进速度范围：≥0.1-2000ml/h

	2.5
	支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml等

	2.6
	≥8种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式等

	★2.7
	支持药物库，可储存至少3000种药物信息（提供证明材料）

	2.8
	历史记录：可存储至少2000个事件

	2.9
	压力报警阈值至少15档可调，最低可设置≤75mmHg

	2.1
	电池工作时间≥6小时@5ml/h

	2.11
	整机重量不超过2kg

	★2.12
	设计使用年限≥10年

	三
	配置要求

	3.1
	单道注射泵 50个

	3.2
	夹座 50个

	品目二
	双道注射泵

	一
	总体要求

	1.1
	用于小剂量精确定量控制注入患者体内液体的双通道注射泵

	二
	技术要求

	2.1
	≥3英寸液晶显示屏，全中文显示

	2.2
	注射精度≤±2%

	2.3
	速率范围：≥0.1-2000ml/h

	2.4
	快进速度范围：≥0.1-2000ml/h

	2.5
	支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml

	2.6
	≥8种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式等

	★2.7
	支持药物库，可储存至少3000种药物信息（提供证明材料）

	2.8
	历史记录：可存储至少2000个事件

	2.9
	压力报警阈值至少15档可调，最低可设置≤75mmHg

	2.1
	电池工作时间≥4小时@5ml/h（单通道运行）

	2.11
	整机重量不超过3kg

	2.12
	设计使用年限≥10年

	三
	配置要求

	3.1
	双道注射泵 20个

	3.2
	夹座 20个


2026QJZ-03.注射泵（三类）、四道微量注射泵(注射泵（三类）：预算：11万元，限价：11万元，数量22台；四道微量注射：预算：7万元，限价：7万元，数量2台）

	序号
	招标要求

	品目一
	注射泵（三类）

	一
	总体要求

	▲1.1
	用于小剂量精确定量控制注入患者体内液体的三类注册证注射泵

	二
	技术要求

	2.1
	单通道注射泵

	2.1
	注射精度≤±2%

	2.2
	速率范围≥0.01-2000ml/h

	2.3
	快进速度范围≥0.01-2000ml/h

	2.4
	支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml

	2.5
	≥8种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式等

	★2.6
	支持药物库，可储存至少3000种药物信息（提供证明材料）

	2.7
	历史记录：可存储至少2000个事件

	2.8
	压力报警阈值至少9档可调，最低可设置≤150mmHg

	2.9
	电池工作时间≥6小时@5ml/h（单通道运行）

	2.10 
	单泵重量不超过2kg，双泵重量不超过3kg

	2.11
	设计使用年限≥10年

	三
	配置要求

	3.1
	单道注射泵 8个

	3.2
	双道注射泵 14个

	品目二
	四道微量注射泵

	一
	总体要求

	1.1
	用于小剂量精确定量控制注入患者体内液体的四道微量注射泵

	二
	技术要求

	2.1
	注射精度≤±2%

	2.2
	速率范围≥0.01-2100ml/h, 最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h

	2.3
	快进速度范围≥0.01-2100ml/h

	2.4
	支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml/60ml；

	2.5
	≥8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能

	2.6
	不小于3.5英寸彩色显示屏

	2.7
	支持药物库，可储存5000种药物信息

	2.8
	支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色

	2.9
	压力报警阈值至少15档可调，最低可设置50mmHg

	2.10 
	电池工作时间≥５小时@5ml/h

	★2.11
	支持接入医院信息系统

	三
	配置要求

	3.1
	输注工作站 2套

	3.2
	配套注射泵 8个

	3.3
	负责与医院系统对接


2026QJZ-04.监护仪(预算：41.6万元，限价：41.6万元，数量52台）

	序号
	招标要求

	一
	总体要求

	1.1
	可监测心电、呼吸、血氧、无创血压等监测参数

	二
	技术要求

	★2.1
	≥10英寸显示屏，分辨率≥1280*800像素

	2.2
	配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温参数监测

	2.3
	支持心率，ST段测量，心律失常分析和对应报警功能

	★2.4
	无创血压成人测量范围≥25-290mmHg

	2.5
	提供手动、自动、连续、序列和整点等≥5种测量模式，并提供24小时血压统计结果/分析功能

	2.6
	提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名，提供说明书证明文件

	2.7
	支持所有监测参数报警限一键自动设置功能

	2.8
	支持≥1000条时间回顾。每条报警事件至少能够存储32秒相关波形，以及报警触发时所有测量参数值，提供说明书等证明文件

	2.9
	提供计时器功能，可同时显示≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择

	2.10 
	主机设计使用年限≥10年

	三
	配置要求

	3.1
	监护仪主机 52台

	3.2
	心电附件 52套

	3.3
	血氧附件 52套

	3.4
	血压附件 52套

	3.5
	锂电池 52块

	3.6
	记录仪模块 14个


备注：需携带样机至遴选现场
2026QJZ-05.除颤监护仪(预算：17.5万元，限价：17.5万元，数量5台）

	序号
	招标要求

	一
	总体要求

	1.1
	用于对心室颤动、室性心动过速、疑似心脏骤停患者的急救

	二
	技术要求

	2.1
	重量：≤6.5kg，含电池、体外板和心电导联线

	2.2
	显示屏≥7英寸彩色TFT显示屏, 分辨率≥800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形

	2.3
	具备手动除颤、心电监护、AED功能

	2.4
	除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能

	2.5
	手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分10档以上

	2.6
	电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作

	2.7
	心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s

	2.8
	可支持200J除颤≥100次

	2.9
	无需开机或拆机即可查看电池电量；电池可徒手拆卸，无需拆机，便于维护

	2.10 
	可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看

	★2.11
	主机设计使用年限≥7年。

	三
	配置要求

	3.1
	主机 5台（含AED功能）

	3.2
	心电导联线 5套

	3.3
	除颤电极板（成人儿童） 5副

	3.4
	除颤电池 5块


2026QJZ-06.病床(预算：62万元，限价：62万元，数量155张）

	序号
	招标要求

	一
	总体要求

	1.1
	用以支撑患者身体，形成临床所需体位

	二
	技术要求

	2.1
	普通病床

	2.1.1
	两摇杆系统实现各种体位，背板角度≥72°±2°，腿板角度≥45°±2°

	2.1.2
	双层结构：床体+整体底座；床体静态最大载重≥400kg，床体动态最大载重≥205kg

	2.1.3
	采用“双向到位无极限保护”螺管，背部床板螺管内置螺母；双向到位保护功能

	2.1.4
	ABS摇手：含件注塑成型，内置Φ8mm钢芯，椭圆形防滑设计，加长加粗，两级到位开合防夹手设计

	2.1.5
	床头尾板：工程塑料；具备锁定开关，便于拆卸；床头尾板四角配软性防撞胶

	2.1.6
	弯管护栏：下座隐藏倒置结构；六支弯管支柱；航空铝开关和护栏上座，联结处采用双重固定结构，配≥3mm厚冷扎钢板护栏下座

	2.1.7
	脚轮：双面中控轮，可通过一个中央刹车脚踏实现四轮刹车；内置全封闭自润滑轴承；轮面采用TPR耐磨材料

	2.1.8
	床板采用厚度≥1.2mm冷扎钢板，整体模压成型；背部增加钢管加固结构，带模压凹槽和透气孔

	2.1.9
	金属表面处理采用双重涂层技术：环氧树脂保护膜＋树脂粉末涂层

	2.1.10
	床体四周配≥六个输液架插座

	2.1.11
	设置≥三个床垫防滑筋

	2.1.12
	床体两侧配≥六个可移动引流袋挂钩

	2.1.13
	设计使用年限≥10年

	2.2
	骨科病床

	★2.2.1
	实现各种体位，背板角度≥70°±2°，腿板角度(分腿式)≥48°±2°，垂头仰卧角度≥4°±1°

	2.2.2
	二层稳固结构：床体+整体底座；床框采用30×60×1.5mm矩型钢管，床体静态最大载重≥400kg，床体动态最大载重≥205kg

	2.2.3
	背部床板采用双支撑卸力结构，有效转移床板承重的三分之二于床梁

	2.2.4
	采用“双向到位无极限保护”螺管，背部床板螺管内置精铜螺母；双向到位保护功能

	2.2.5
	ABS摇手：含件注塑成型，内置Φ8mm钢芯，椭圆形防滑设计，加长加粗，两级到位开合防夹手设。

	2.2.6
	床头尾板：PE原材料吹塑成型；具备锁定开关，拆卸方便；床头尾板左右两边各带防撞胶

	2.2.7
	护栏：弯管，下座隐藏倒置结构；六支弯管支柱；航空铝开关和护栏上座，联结处采用双重固定结构，配≥3mm厚冷扎钢板护栏下座

	2.2.8
	双面中控轮，脚轮骨架采用航空铝材一次压铸成型；中央刹车脚踏一个，一脚制动，四轮刹车；内置全封闭自润滑轴承；轮面采用TPR耐磨材料

	2.2.9
	床板采用厚度≥1.2mm冷扎钢板，整体模压成型；背部增加钢管加固结构，带模压凹槽和透气孔

	2.2.10
	金属表面处理采用双重涂层技术：环氧树脂保护膜＋树脂粉末涂层

	2.2.11
	床体四周配≥四个输液架插座，钢管整体成型

	2.2.12
	床体设置≥两个床垫防滑筋

	2.2.13
	床体两侧配≥四个可移动引流袋挂钩

	2.2.14
	设计使用年限≥10年

	三
	配置要求

	3.1
	普通病床 129张

	3.2
	分腿式骨科病床 26张

	3.3
	床头柜 155个

	3.4
	输液杆 155套

	3.5
	床垫 155张

	3.6
	餐桌板 155个

	3.7
	陪客椅 155张


备注：携带重要配件（如轮子、护栏关节等）至遴选现场

2026QJZ-07.熏蒸治疗仪(预算：21万元，限价：21万元，数量14台）

	序号
	招标要求

	一
	总体要求

	1.1
	配合药物，用于人体局部熏蒸治疗

	二
	技术要求

	2.1
	通道数：单通道(一个喷头)

	2.2
	额定装药最大容量≥5L

	2.3
	治疗时间可调，范围≥1-99分钟

	2.4
	温度显示范围≥0-150℃

	2.5
	采用液晶显示屏显示工作参数，包含温度、压力、设备状态、治疗时间等信息

	2.6
	具有超温、超压、缺液保护，可实现声响提示

	2.7
	当熏蒸机加热容器中气压过大时，减压阀排气减压

	2.8
	喷杆关节多角度旋转可调

	2.9
	采用气路、液路防阻塞设计及工艺

	2.10 
	具有≥2个防堵塞的过滤装置

	★2.11 
	具备药物浓度检测功能（提供证明材料）

	2.12
	设计使用年限≥5年

	三
	配置要求

	3.1
	主机 14台

	3.2
	量杯 14个

	3.3
	其他标配附件14套


2026QJZ-08.消毒机(空气消毒机：预算：7.2万元，限价：7.2万元，数量12台；床单位臭氧消毒机：预算：8.8万元，限价：8.8万元，数量11台）

	序号
	招标内容

	品目一
	空气消毒机

	一
	技术要求

	1.1
	适用范围：适用于普通病房等场所的空气消毒

	二
	技术要求

	2.1
	类型：移动式/壁挂式

	2.2
	消毒净化方法：等离子体

	2.3
	最大循环风量：≥1000m³/h

	2.4
	作用空间：≥100m³

	2.5
	空气中的自然菌消亡率≥90%

	2.6
	噪声：≤60dB

	2.7
	清洗维护自动提醒功能

	2.8
	等离子体故障自动报警

	2.9
	投标的产品必须有经全国消毒产品网上备案的消毒产品卫生安全评价报告（提供备案截图）

	2.10 
	设计使用年限≥5年

	三
	配置要求

	3.1
	主机（移动式）8台

	3.2
	主机（壁挂式）4台

	3.3
	配套附件12套

	品目二
	床单位臭氧消毒机

	一
	总体要求

	1.1
	适用于医院临床科室床单位织物的整体消毒

	二
	技术要求

	2.1
	类型：移动式

	2.2
	臭氧浓度≥1000mg/m3（提供相关检测报告）

	2.3
	臭氧产出量≥3000mg/h

	2.4
	臭氧泄露量≤0.10mg/m3

	2.5
	对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌和铜绿假单胞菌的杀灭对数值均≥3.0

	2.6
	对自然菌平均杀灭对数值＞1.0

	2.7
	消毒时间1-99分钟可调

	2.8
	投标的产品必须有经全国消毒产品网上备案的消毒产品卫生安全评价报告（提供备案截图）

	2.9
	设计使用年限≥5年

	三
	配置要求

	3.1
	主机 11台

	3.2
	气管 11套

	3.3
	床罩 22个

	3.4
	其他标配附件11套


备注：需携带移动式空气消毒机、床单位臭氧消毒机至遴选现场

2026QJZ-09.心电图机（病区）(预算：12万元，限价：12万元，数量4台）

	序号
	招标要求

	一
	总体要求

	1.1
	用于测量、采集、显示、记录患者心电信号，供临床诊断

	二
	技术要求

	2.1
	显示方式：≥8英寸显示屏

	2.2
	心电输入：12导联同步采集

	2.3
	AD输入采样率≥32000次/通道/秒

	2.4
	输入阻抗≥50MΩ（0.5Hz条件下）

	2.5
	共模抑制比≥105dB

	★2.6
	频率响应应覆盖0.01Hz～500Hz（提供证明材料）

	2.7
	耐极化电压≥±550mV

	2.8
	内置存储容量≥800份

	2.9
	记录器：具备内置打印机，打印同时显示12导联。

	2.10 
	支持DICOM/FTP标准协议

	★2.11
	单次充电可持续工作时长≥8h（提供证明材料）

	2.12
	支持一键自动采集、分析、打印和上传报告

	2.13
	设计使用年限≥5年

	三
	配置要求

	3.1
	主机 4台

	3.2
	导联线 4套

	3.3
	肢体电极 4套

	3.4
	胸电极 4套

	3.5
	蓄电池 4个


备注：需携带样机至遴选现场
2026QJZ-10.心电图机（心电图室）(心电图机（单机）：预算：3.5万元，限价：3.5万元，数量1台；心电图机（含工作站）：预算：10万元，限价：10万元，数量1台）

	品目一
	心电图机（单机）

	序号
	招标内容

	一
	总体要求

	1.1
	主要功能：床旁心电图检查

	二
	技术要求

	2.1
	AD输入采样率：16000次/通道/秒

	2.2
	最小信号响应 ：20uVp-Ⅴ

	2.3
	输入阻抗：≥50MΩ

	2.4
	耐极化电压：≥±550mV

	2.5
	共模抑制比：≥105dB

	2.6
	通道串扰：标准灵敏度下，通道串扰不会在记录的任何通道上产生超过0.3 mm 的偏移

	★2.7
	显示导联数：同步12导联显示，显示时间：每道波形时间≥2.8s（提供彩页、说明书、技术白皮书等证明材料）

	2.8
	记录器：内置高分辨率热线阵打印

	2.9
	心律失常检测：具备心律失常自动检测并自动延长记录的功能

	2.10 
	操作模式：自动或手动。自动时支持实时或回顾记录，支持全自动开始记录、节律记录、复制记录

	2.11
	记录时间：记录波形10-24秒可调

	2.12
	输入键：一键直接输入患者ID号

	2.13
	传输协议：本机能够以ECTP、DICOM 协议传输心电数据

	2.14
	WEB服务：可通过WEB浏览器连接心电图机，检索、查看心电图数据，提供彩页、说明书、技术白皮书等证明材料

	2.15
	QTc算法：ECAPS、Bazet、Fredericia和Framingham等至少四种可选

	★2.16
	自动分析结果：5大类判断结论，241种分析结论建议，数字编码便于快速查找。分析结果支持中文或英文切换，支持明尼苏达码表示。自动分析算法主要节律诊断的准确性：正常心电图 98.88%、起搏器心律100%、心房颤动99.60%（提供技术白皮书等证明资料）

	2.17
	重量：小于1.1 kg ± 10 %

	2.18
	输出接口：USB、LAN、WIFI

	2.19
	外部输入：可连接USB闪存盘、条形码扫描枪或磁卡读卡器

	二
	配置要求

	3.1
	主机1台

	3.2
	导联线1套

	3.3
	肢体电极1套

	3.4
	胸电极1套

	3.5
	蓄电池1个

	品目二
	心电图机（含工作站）

	序号
	招标内容

	一
	总体要求

	1.1
	主要功能：对所有年龄段人体心电信号进行静息12导联心电图、计算法18导联心电图、二阶梯实验、运动后检查、RR间期检查

	二
	技术要求

	2.1
	AD采样率：≥768000 Hz/秒/通道，提供彩页、说明书、技术白皮书等证明材料

	2.2
	输入阻抗：≥50MΩ

	2.3
	耐极化电压：≥±550mV

	2.4
	共模抑制比：≥105dB

	★2.5
	频率响应：0.01Hz-600Hz，提供检测报告等证明文件

	2.6
	时间常数：≥4.2秒

	2.7
	操作模式：可自动或手动，自动操作时支持实时或回顾记录,支持3分钟波形冻结记录模式

	2.8
	心律失常检测：具备心律失常检测并自动延长记录的功能

	2.9
	波形质量检测：可实现波形质量稳定情况下，设备自动开始记录

	2.10 
	显示方式：≥8"液晶显示

	2.11
	记录器：内置高分辨率热线阵打印,可同步打印12道心电波形, 记录纸规格≥210*140mm, 具备在无网格纸上打印网格功能

	2.12
	节律记录格式：至少包含1 导1 分、3 导1 分

	2.13
	输出设备：可直连打印机，打印A4尺寸报告

	★2.14
	支持计算法18导联心电图报告打印,可从12导联心电图导出syn-V5R、syn-V4R、syn-V3R、syn-V7、syn-V8、syn-V9的波形实现18导联显示界面，提供彩页、说明书、技术白皮书等证明材料

	2.15
	电极噪声标记：双模式（屏幕，报告）提示，点划线热敏标记打印，热敏报告可显示噪声、脱落的具体时间段

	2.16
	模拟信号打印：具备外部信号输入接口，可打印心音脉波放大器等外部机器的模拟信号

	2.17
	QTc算法：至少包括ECAPS、Bazett、ECAPS+Fridericia、Bazett + Fridericia等4种

	2.18
	测量分析：具备12导联心电性别年龄特异性算法，支持超过40种心电相关参数自动测量，提供提供彩页、说明书、技术白皮书等证明材料

	2.19
	在不安装插件或软件情况下，可通过电脑端进行设备数据的查看及打印

	2.20 
	网络：标配LAN有线网络接口，内置WIFI网络连接

	2.21
	数据传输方式：DICOM/ECTP，数据存储格式：PDF/XML/DAT

	2.22
	可连接医院信息系统

	二
	配置要求

	3.1
	主机1台

	3.2
	导联线1套

	3.3
	肢体电极1套

	3.4
	胸电极1套

	3.5
	电池1个

	3.6
	图文工作站1套（含打印机）


备注：需携带心电图机样机至遴选现场
2026QJZ-11.高频电刀(高频手术设备)(预算：19.8万元，限价：19.8万元，数量2台，进口）

	序号
	招标内容

	一
	技术要求

	1.1
	适用于所有外科手术，能与膀胱镜、关节镜、腹腔镜、宫腔镜等配合使用，以提供电切、电凝的来源具有单极切割、单极凝血和双极输出的功能，为全科功能电刀，可满足临床各种手术的需求

	1.2
	单极输出功率≥300W，双极输出功率≥70W

	1.3
	单极切割具有≥2种输出模式，最大功率为300W。单极凝血具有≥3种输出模式，最大功率为120W。双极具有≥2种输出模式,最大功率为70W

	1.4
	防电击保护类型 IEC 1类 ,防电击保护程度CF型，除颤型

	1.5
	在功率不变的情况下，根据不同组织阻抗自动调节电压输出

	1.6
	具备病人回路电极监控器系统，降低负极板烫伤风险

	1.7
	显示屏：按键式操作屏或液晶触摸屏

	1.8
	系统设置：维修记录，错误记录等功能

	1.9
	工作状态存储≥9种

	★1.10
	设计使用年限≥10年

	二
	配置要求

	2.1
	主机2台

	2.2
	双极脚控开关2个

	2.3
	单极脚控开关2个

	2.4
	电刀笔2把

	2.5
	双回路负极板2片

	2.6
	专用推车2台

	2.7
	万用转换接头2个


三．商务要求
质保期

▲设备验收合格后，整机免费原厂保修36个月，终身维修。（除颤监护仪质保内容含电池）

质保期内因设备本身缺陷造成各种故障的，由投标人免费提供技术服务和维修。
质保期内免费提供每年一次的设备维护保养服务。
售后服务

2.1.在设备整个使用期内，投标人应确保设备的正常使用。在接到采购人维修要求后的响应时间应小于1小时，并在48小时内派维修人员到达采购人现场实施维修（包括节假日）。如需更换零配件，中标人需在72小时内将零配件送至维修现场。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。

2.2.投标人应在投标文件中提供常用配件、消耗品或易耗品价格清单。

2.3.投标人应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，提供维修点的分布情况。免费质保期外，只收取配件或易损件优惠费用，且先维修后付款。投标设备的制造商或全国总代理应承诺，免费质保期过后，投标设备每年整机保修费用不高于整机价格的8%，并单独报价（不含在投标总价中）。承诺设备使用期内采购，不高于此价格。投标时出具承诺书。（投标文件中详细说明买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格）。

2.4.投标人应在投标文件中提供售后服务方案，如售后服务机构备品备件储备，售后服务机构技术服务人员情况。

技术支持

3.1中标人应及时免费提供合同货物的技术支持服务、软件的升级，免费提供合同货物新功能和临床应用有关的资料。

培训

4.1.投标人应对采购人的维修工程师提供专业培训，培训内容包括系统原理，各部件功能及原理，定期维护保养，消耗品更换，常见故障排除等，使其能对设备进行日常的维护保养并能对一般故障进行维修。

4.2.投标人应对采购人的操作人员进行操作培训，培训内容应涵盖开关机，日常操作，消耗品更换，定期使用保养等，使其能对设备进行熟练的操作。

4.3.上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标人应在投标文件中详细说明。

安装调试

5.1.安装地点：浙江中医药大学附属第二医院指定地点。

5.2.安装完成时间：投标人在投标文件中写明正常完成安装调试的时间期限，如在规定的时间内由于投标人的原因不能完成安装和调试，投标人应承担由此给采购人造成的损失。

5.3.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

5.4.安装过程中发生的费用由投标人负责。
5.5.投标人应在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求，提供其安装、调试过程中采购人需配合的内容。

5.6.随机资料：提供用户操作手册、维修手册。
验收

6.1.中标人应提供符合招标文件和合同要求、采购人需求的设备及提供该设备的有效检验文件，经采购人认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收报告。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，采购人有权解除合同，并且中标人按照合同约定赔偿由此给采购人造成的损失并承担对应的违约责任。
6.2.验收过程中所发生的所有费用（含检测、耗材等）由投标人承担，含在投标总价中。
交货

7.1.交货期：合同签订后一个月内交付。
7.2.交货地点：浙江中医药大学附属第二医院指定地点。

7.3提供生产日期六个月内的产品。

报价方式

8.1.
所有投标价格为送货到采购人指定地点的含税人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。

附件：凝胶体位垫配置清单

	序号
	图片
	名称
	规格
	单位
	数量
	材质

	1
	[image: image1.png]



	凹形体位垫
	50X15X4cm
	个
	9
	凝胶

	2
	[image: image2.png]



	胸垫
	50X35X6cm
	个
	3
	记忆海绵

	3
	[image: image3.png]



	头垫
	50X30X6cm
	个
	3
	记忆海绵

	4
	[image: image4.png]



	腿垫
	80X40X8cm
	个
	3
	记忆海绵

	5
	[image: image5.png]



	腓骨小头保护垫（枕形垫）
	35X11X5cm
	个
	3
	凝胶

	6
	[image: image6.png]



	足踝垫
	19X17.5X3cm
	个
	6
	凝胶

	7
	[image: image7.png]



	通用方垫
	50X30X1.5cm
	个
	6
	凝胶

	8
	[image: image8.png]



	半圆形体位垫
	50X15X7cm
	个
	3
	凝胶

	9
	[image: image9.png]



	通用型头枕
	25*23*6cm
	个
	6
	凝胶

	[image: image10.png]


10
	[image: image11.png]



	开放式头圈
	20*7*5cm
	个
	6
	凝胶

	11
	[image: image12.png]



	俯卧位垫
	770*500*（150-170）cm
	个
	1
	记忆海绵

	12
	
	可调节俯卧位头垫
	(33-40)*27.5*(17.5-20.3)cm
	个
	1
	凝胶

	13
	[image: image13.png]



	流体垫
	76*41cm
	个
	3
	流体


